## PRILOJENIE 2A
ПРИЛОЖЕНИЕ №2А към Предложение за изпълнение на поръчката
Обособена позиция № | № на номенклатура в подпозиция | НАИМЕНОВАНИЕ |  | прогнозно количество за /36 месеца/ | мярка | брой на елементите в комплекта | Производител на мед.изделие и държава на производство | Упълномощен представител по чл.10, ал.2 от ЗМИ | Вносител на мед.изделие, когато участникът не е вносител | сума в лева без ДДС | сума в лева с ДДС |  | Идентификационен № и дато на ЕС Сертификата за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган | Идентификационен № и дато на декларацията за съответствие на мед.изделия | Каталожен №
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 | 13
Обособена позиция № 1
1 |  | Система за тазобедрено ендопротезиране, двуполюсни и еднополюсни, циментни и безциментни, първични и ревизионни
1 |  | Бедрено стебло за циментно закрепване
1 | 1.1 | Бедрено стебло за циментно закрепване, с овално сечение, без яка, двойно заострено,полирано, с дистален централизатор с три крила, пет размера с дължина 130мм, Co,Cr,Mo |  | 4: 100; 5: бр.
1 | 1.2 | Бедрено стебло за циментно закрепване, тип Мюлер,или аналогичен,без яка, с удължен конус 12/14,надлъжни канали с дълбочина 0,2 и един водещцентрален канал с дълбочина 0,5мм, материал: FeCrNiMnMoNbN, размери: 7.5, 10.00, 11.25, 15.00, 17.00 |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.3 | Ревизионно бедрено стебло, без яка, с овално сечение,двойно заострено и полирано, дистален централизатор с три крила, с тапи за цимент, Co,Cr,Mo |  | 4: 5; 5: бр.
[10 empty] | 0 | 0
1 |  | Бедрено стебло за безциментно закрепване
1 | 1.4 | Бедрено стебло за безциментно закрепване,без яка,заострено с проксимално титаново порьозно покритие,с корандово повърхност в средната част,полиран заострен дистален край, материал Ti6Al4V,12 стандартни и 10 лат.офсет. |  | 4: 25; 5: бр.
1 | 1.5 | Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка; Zweymueller дизайн или аналогичен; конус 12/14; фиксацията на стеблото трябва да бъде по цялото протежение и трябва да се осигурява "press fit" - фиксация в кортикалната областчрез двойно заострена форма; да има правоъгълно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност и хиперболична извивка на трохантерното крило за максимално съответствие с анатомията на костта; трохантерното крило трябва да има четири дупки, разположени асиметрично и щадяща фаска в зоната на трохабтерния масив; V - образна форма в зоната за набиване на стеблото и лесно достъпен отвор за екстракция, разположен хоризонтално, позволяващ екстракция по оста на стеблото. Грапавината на повърхността трябва да бъде 3-5 µм, изработена чрез grit - blasted технология. Стеблото трябва да предлага възможности за избор между CCD ъгъл от 131° и 121° като тези с ъгъл от 131° трябва да бъдат с минимален офсет 33 и максимален офсет 50, а стеблата с ъгъл от 121° трябва да бъдат с минимален офсет 39 и максимален офсет 57. |  | 4: 25; 5: бр.
1 | 1.6 | Бедрено стебло за безциментно закрепване с извита и скъсена форма, позволяваща запазването на кост в зоната на трохантерния масив и като цяло; конус 12/14; трапецовидно напречно сечение за осигуряване на максимална ротационна стабилност; проксимална фиксация, три- дименсионално заострена форма и проксимално Ti - VPS ( Titanium Vacuum Spray) покритие, осигуряващо първична стабилност и по- бърза остеоинтеграция и покритие по "rough-blasted" технология в дисталната част. Стеблото трябва да предлага различни медиални извивки за възможно най- точно възстановяване анатомията на пациента. Различните офсети трябва да бъдат независими от размера на стеблото, за да възстановят точно биомеханиката на ставата, дизайн, съвместим с MIS и традиционни подходи; "offset"версии с CCD ъгъл 137° и 129°. |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.7 | Проксимална компонента от модулно ревизионно стебло за безциментно закрепване: трябва да бъде без яка; трябва да осигурява офсет от 44 мм и CCD ъгъл от 135°; латералната страна трябва да бъде с ребра и канали; с цилиндрична форма; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от "Морзов" тип, позволяващ ±40° ротационно анте или ретропозициониране, с резбба за конична гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено X- образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.8 | Дистална компонента от модулно ревизионно стъбло за безциментно закрепване: права- кръгло напречно сечение с 8 надлъжни ребра, 2 - градусов коничен дизайн, височината на коничната зона е 100мм за стебла с дължина 140мм и 120мм за стебла с дължина 200 и 260мм; диафизарна "press fit" фиксация и диафизарна- метафизарна фиксация за стебло с дължина 120мм; системата на свързване на двата компонента трябва да бъде от "Морзов" тип, позволяващ ±40° ротационно анте или ретро позициониране, с резба на конична гайка, с цилиндрична част за центриране на двата компонента, с конична част за механично свързване на двата компонента, с намалено X- образно сечение за редуциране на микродвиженията и увеличаване на проксималната еластичност. |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.9 | Дълго ревизионно стебло за безциментно закрепване без яка, Zweymueller дизайн или аналогичен конус 12/14, с правоъгълно напречно сечение и двойно заострена форма, да има хипербболична извивка на трохантерното крило, да има четири дупки разположени асиметрично в зоната на трохантерния масив, трохантерното крило да има V-образна форма, грапавината на повърхността да бъде изработена чрез grit-blasted технология, Разновидности: CCD ъгъл от 131градус, стеблата да бъдат с минимален офсет 40 и максимален офсет 52, Материал: Ti6Al7Nb, размери:178, 183, 188, 193, 199, 204, 210, 215, 221 |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.1 | Бедрено стебло за безциментно закрепване без яка, с клиновидна форма, с проксимално титаново пориозно покритие нанесено посредством плазмено разпръскване, 133 градуса ъгъл на шийката, морзов конус 12/14, Материал: Ti-6Al4V, Размери: 15 стандартни стъбла с дължина 128, 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 14 стъбла с латерален офсет и дължина 130, 132, 134, 136, 137, 140, 142, 144,146,148, 150, 152, 154, 156. |  | 4: 5; 5: бр.
[10 empty] | 0 | 0
1 |  | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване:
1 | 1.11 | Ацетабуларната капсула за циментно закрепване с неутрална основа; пълна хемисфера с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който под диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата;четири пъпчици с височина 3мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които улесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване. Капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22,28 или 32мм. |  | 4: 15; 5: бр.
1 | 1.12 | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване от crosslinked полиетилен с неутрална основа; пълна хемисфера с 1,5мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционионирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които услесняват позиционирането на капсулата и подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6мм за осигуряване на качество , гарантиращо минимално износване. Капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32мм; Материал: "crosslinked" полиетилен UHMWPE/S/PMMA; Размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43мм, всеки следващ размер да бъде с 2мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61мм. |  | 4: 100; 5: бр.
1 | 1.13 | Ацетабуларна капсула за циментно закрепване ниско профилна с възможност за комбиниране с подсилващи ацетабуларни пръстени и мрежи; Материал: UHMWPE; Размери: от 36 до 64 през 2мм и вътрешен диаметър от 22 и 28мм, периферни паралелни канали за цимента; |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.14 | Подсилваща ацетабуларна мрежа: "Burch-Schneider" дизайн или аналогичен,като фиксацията на горния фланг да бъде върху os ilium,а на долния фланг-в tuber ossis ischii; относителната позиция и ориентация на фланговете да отговарят анатомично на таза;позицията и ориентацията на дупките за винтовете да осигуряват насочването на винтовете по посока на силите на натоварване така,че да се гарантира първоначална и последваща стабилност;голям брой отвори за винтове за избор на най-добра фиксация;долният фланг да бъде тънък, заострен и изкривен нагоре за безвинтово импактиране в tuber ossis ischii; задният ръб на мрежата трябва да е изтънен в долната си част с цел запазване на интактната задна стена на ацетабулума; повърхността изцяло да е грапава възможност за вторична костна интеграция. Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6,5 и дължина от 15 до 60 мм през 5 мм от сплав TiAINb; Материал: титаний; Размери: външен диаметър на мрежата от 46, 50, 56, 62 и 68мм със съответните вътрешни диаметри от 42, 46, 52, 58 и 64мм, леви и десни; |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.15 | Закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6,5 и дължина от 15 до 60мм през 5мм от сплав TiAINb за подсилваща ацетабуларна мрежа; |  | 4: 30; 5: бр.
1 | 1.16 | Ацетабуларен укрепващ пръстен: Комбиниране с ниско профилна ацетабуларна капсула и закрепващи конусни спонгиозни винтове с диаметър 6,5 и дължина от 15 до 60мм през 5мм от сплав TiANIb; Материал: Ti; Размери: от 36 до 64 през 2мм; |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.17 | Циментна ацетабуларна капсула с двойна мобилност, комбинирана с мобилна вложка и феморална глава с диаметър 22.2mm или 28mm с цилиндро-сферчен дизайн. Материал: неръждаема стомана напълно полирана. Размери: от 44mm до 60mm през 2mm |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.18 | Стандартна UHMWPE втулка за капсула тип двойна мобилност, вътрешен диамер - 22.22mm или 28mm. Рамери: външен размер от 44mm до 64mm през 2mm |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.19 | Втулка за ацетабуларна капсула с двойна мобилност, вътрешен диамер - 22.22mm или 28mm. Материал:crosslinued UHMWPE стабилизиран с Витамин Е, Размери: външен диаметър от 44mm до 64mm през 2mm |  | 4: 10; 5: бр.
[10 empty] | 0 | 0
1 |  | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване
1 | 1.2 | Ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера,позволяваща комбиниране с вложки от стандартен или"crosslinked"UHMWPE полиетилен.Трябва да има две антиротационни зъбчета,които да не позволяват движение на вложката,предотвратяването на микродвиженията да се постига чрез вдлъбнатина е центъра на капсулата,трябва да съществува пълна конгруентност между капсулата и вложката,трябва да има възможност за отстраняване на вложката чрез подходящ заключващ-отключващ механизъм,повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан,за да се осъществи вторична фиксация чрез врастване на костта."Press fit"закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта("cluster"закрепване);Материал:Капсулата трябва да бъде изработена от Ti- 6AI-4V-сплав,върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан,образуваща порьозна повърхност за врастване на костта;Р-ри:минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 40мм,всеки следващ размер да бъде с 2мм по-голям,най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70мм; |  | 4: 30; 5: бр.
1 | 1.21 | Вложка от стандартен полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10градуса инклинация и вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави 22 и 28мм; Материа: UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40мм, като всеки следващ размер да бъде с 2мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70мм; |  | 4: 10; 5: бр.
1 | 1.22 | Вложка от "crosslinked" полиетилен, за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване с формата на пълна полусфера с две антиротационни зъбчета. Трябва да бъде с дизайн с 10градуса инклинация и вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 22, 28, 32 или 36мм; Материал: "crosslinked" полиетилен UHMWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 40мм, като всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по- малък от 70мм; |  | 4: 20; 5: бр.
1 | 1.23 | Ацетабуларната капсула за безциментно закрепване от ново поколение, позволяваща комбиниране с вложки от "crosslinked" UHMWPE полиетилен или керамика. Да бъде с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини, които да не позволяват движение на вложката. Трябва да има подходящ заключващ механизъм,предвиждащ и възможност за отстраняване на вложката. Повърхността на капсулата трябва да бъде покрита с метална нишка от чист титан, за да се осъществи вторична фиксация чрез прорастване на кост. "Press fit" закрепване с допълнително подсилване на фиксацията чрез три винта, - "claster" закрепване, тапи за централния отвор и отворите за винтове. Материал: капсулата трябва да бъде изработена от Ti-6AI-4V сплав, върху която чрез дифузия е закрепена нишка от чист титан, образуваща порьозна повърхност за остеоинтеграция; Размери: минималният външен диаметър на капсулата трябва да бъде 44мм, всеки следващ размер трябва да бъде с 2 по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70мм; |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.24 | Вложка от "crosslinked" полиетилен за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера; с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32 или 36мм; Материал: "crosslinked" лиетилен UNHWPE; Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44мм, като всеки следващ размер да бъде с 2мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70мм; |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.25 | Керамична вложка за ацетабуларна капсула за безциментно закрепване от ново поколение с формата на пълна полусфера, с антиротационни вдлъбнатини. Вътрешният диаметър на вложката трябва да позволява работа с феморални глави с диаметър 28, 32, 36 и 40мм; Материал: керамика, Размери: за капсули с минимален външен диаметър 44мм, като всеки следващ размер да бъде с 2мм по-голям, най-големият размер трябва да бъде не по-малък от 70мм.; |  | 4: 5; 5: бр.
1 | 1.26 | Безциментна ацетабуларна капсула от тип двойна мобилност, комбинирана с мобилна вложка и феморална глава с диаметър 22.2mm или 28mm с цилиндро-сферчен дизайн и циркумферентни ребра за фиксация. Материал: неръждаема стомана с покритие от титан чрез вакуум плазма и хидроксиапатит. Размери: от 44mm до 64mm през 2mm |  | 4: 20; 5: бр.
1 | 1.27 | Биполярна бедрена капсула тип мур или аналогичен; Материал: CO-CR_MO I TI-6AL-4V сплав, Размери: от 38 до 66mm |  | 4: 50; 5: бр.
1 | 1.28 | Вложка за биполярна бедрена капсула тип мур или аналогичен с вътрешен диаметър 22 и 28мм, Мателиал: UHMWPE, Размери за капсулата от 38 до 66мм |  | 4: 50; 5: бр.
[10 empty] | 0 | 0
1 |  | Феморални глави
1 | 1.29 | Униполярна бедрена глава тип мур или аналогичен, съвместима с конус 12/14, Материал: FeCrNiMnMoNbN, размери от 38 до 60mm |  | 4: 30; 5: бр.
1 | 1.3 | Феморална глава: съвместима с конус 6 градуса; Материал: неръждаема стомана - Размери: с диаметри 22, 28 и 32- с къса, средна и дълга шийка; |  | 4: 100; 5: бр.
1 | 1.31 | Феморална глава: съвместима с конус 12/14 - Материал: FeCrNiMnMoNbN; Размери: с диаметри 28 и 32мм с къса (-4мм), средна (0мм), и дълга шийка (+4мм) и диаметър 22 с къса (-3,5мм), средна (0мм) и дълга шийка (+3,5мм); |  | 4: 25; 5: бр.
1 | 1.32 | Феморална глава: съвместима с конус 12/14, Материал: CoCrMo, Размери: диаметри 28, 32 и 36мм с шийки: (-3,5мм), (0мм), (+3,5мм), (+7мм) и (+10,5мм); |  | 4: 25; 5: бр.
1 | 1.33 | Феморална глава съвместима с конус 12/14, Материал: керамика, Размери: диаметри 28, 32, 36 и 40мм; шийки (-3,5мм), (0мм), (+3,5мм), и (+7мм); |  | 4: 25; 5: бр.
1 | 1.34 | Феморална глава съвместима с конус 12/14, Материал: CoCr, Размери: диаметри 22.2mm с шийка -2, 0, +2, 28mm с шийка -3.5, 0, +3.5mm, +7, 0 и +10 и 32mm с шийка -6, -4, 0, +4, +8, +12 |  | 4: 20; 5: бр
1 | 1.35 | Феморална глава съвместима с конус 12/14, Материал: Керамика, Размери: диаметри 28mm с шийка -3.5, 0, +3.5mm, 32mm с шийка -4, 0, +4mm, и 36mm с шийка -4, 0, +4, +8 |  | 4: 10; 5: бр
1 | 1.36 | Дистален централизатор с 3 крила, материал PMMA (полиетил метакрилат); |  | 4: 100; 5: бр.
[10 empty] | 0 | 0
1 |  | Костен цимент
1 | 1.37 | Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40гр. |  | 4: 150; 5: бр.
1 | 1.38 | Костен цимент,съдържащ Гентамицин, осигуряващ антибиотична защита; с двоен вискозитет, с възможност за рентгенографско проследяване 1x40гр. |  | 4: 50; 5: бр.
1 | 1.39 | Спринцовка за цимент - ретроградна |  | 4: 100; 5: бр.
1 | 1.4 | Интрамедуларна тапа за цимент, Материал: полиетилен с бариев сулфат, Размери: 9,11,13, 15,17,19мм атериал: полиетилен с бариев сулфат, Размери: 9,11,13, 15,17,19мм |  | 4: 20; 5: бр.
1 | 1.41 | Ножче за осцилиращ резец 90mm x 1.27mm x1.27mm в три ширини - 13mm, 19.05mm, 25.4mm; |  | 4: 50; 5: бр.
1 | [9 empty] | 0 | 0
1 | 1.42 | Кутия за батерия за мотор MPOWER |  | 4: 10; 5: бр.
1 | [9 empty] | 0 | 0
1 | 1.43 | Батерия за мотор MPOWER |  | 4: 10; 5: бр.
1 | [9 empty] | 0 | 0
2 |  | Обособена позиция № 2
2 |  | Система за първично и ревизионно тотално колянно ендопротезиране с циментно закрепване, без запазване на задна кръстна връзка и с възможност за реконструкция на костни дефекти посредством тибиални и феморални елементи (прави и офсетни удължители, блокчета и клинове) и система за уникондилно колянно ендопротезиране
2 | 2.1 | Феморален компонент: Инсал/ Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, материал- Co- Cr- Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 6 размера всеки; |  | 4: 50; 5: бр.
2 | 2.2 | Тибиален компонент: материал - Ti- 6AI-4V сплав, 7 размера; опция за прави и ексцентрични удължени стъбла; възможност за прикрепяне на тибиални елементи- блокчета и клинове и тапа; покритие от полиетил метакрилат PMMA |  | 4: 50; 5: бр.
2 | 2.3 | Менискален компонент: Материал- UHMWPE; 7 групи с 6 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен в задната част; механизъм "палец - пръчка"; |  | 4: 50; 5: бр.
2 | 2.4 | Феморален компонент: Инсал/ Бурщайн дизайн или аналогичен модел без запазване на задна кръстна връзка, с повишена флексия; материал - Co- Cr- Mo сплав; дясна и лява конфигурация; 5 размера всеки; |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.5 | Втулка за тибиален компонент, материал- Ti- 6AI- 4V сплав; |  | 4: 20; 5: бр.
2 | 2.6 | Патела: материал- UHMWPE; 3 размера; анатомично разположение и движение; по-ниско дистално и назад разположение; |  | 4: 5; 5: бр.
2 | 2.67 | Стъбло удължител: право стъбло с дължина 30мм и диаметър 15мм, право стъбло с дължина 100мм и диаметри от 10 до 18мм, право стъбло с дължина 155мм с диаметри от 12 до 18мм; стъбло "offset" с дължина 155мм и диаметри от 12 до 18мм; материал - Ti-6AI-4V сплав; |  | 4: 5; 5: бр.
2 | 2.8 | Феморален елемент: за всички размери феморални компоненти: постериорни с височина 5 и 10мм; дистални с височина 5 и 10мм; само дистални с височина 10мм; антериорни; материал- Ti-6AI-4V сплав /PMMA; |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.9 | Феморален елемент: само дистални с височина 15 и 20мм; Материал: Ti-6Al-4V сплав PMMA |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.1 | Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален половин клин 16 и 26 градуса; тибиален клин 7градуса; тибиална плочка с височина 5 и 10мм; материал- Ti-6AI-4V сплав/ PMMA; |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.11 | Тибиален елемент: за всички размери тибиални компоненти: тибиален блок с височина 10мм; тибиална половин плочка дясна латерална/ лява медиална и лява латерална/ дясна медиална с височина 15 и 20мм; материал- Ti-6AI-4V сплав/ PMMA; |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.12 | Ревизионен феморален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, 5 размера, дясна и лява конфигурация, с възможност за прикрепяне на стълба и феморални елементи, материал - Co- Cr-Mo сплав и Ti-6AI-4V сплав; |  | 4: 5; 5: бр.
2 | 2.13 | Ревизионен менискален компонент: модел за ревизионно ендопротезиране, материал- UHMWPE и Ti-6AI-4V сплав; 7 групи с 7 размера във всяка за съвместимост между тибиалните и феморалните размери по зададена от производителя схема; обхванат от непрекъснат жлеб на тибиалната плочка; подсилен с титаниева сплав; използване в комбинация със заключващ винт; механизъм "палец-пръчка"; |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.14 | Уникондилен феморален компонент- в 5 размера, сферичен радиус и в зависимост от размерите, променящ се от 20 до 28мм; Фиксацията на бедрения компонент е с костен цимент; |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.15 | Уникондилен тибиален компонент- анатомичен (ляв и десен), наличен в 6 размера (38x26,41x26,44x28,47x30,50x32 и 53x34). Повърхността на тибиалния компонент е гладка и полирана, и е направена от CoCrMoсплав. Фиксацията на тибиалния компонент е с костен цимент. |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.16 | Уникондилен менискален компонент - тибиалната вложка, която не е фиксирана към тибиалния компонент, позволява свободно движение в А/Р посока, налична е в 5 размера и трябва да съответсва на размера на бедрения компонент. Минималната дебелина е 3мм и след това расте в интервали от 1 до 9мм. |  | 4: 10; 5: бр.
2 | 2.17 | Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40г. |  | 4: 50; 5: бр.
2 | 2.18 | Костен цимент, съдържащ Гентамицин, осигуряващ антибиотична защита; с двоен вискозитет, с възможност за рентгенографско проследяване 1x40гр. |  | 4: 50; 5: бр.
Обособена позиция № 3
3 |  | Система за първично тотално еднополюсно и двуполюсно раменно ендопротезиране, включваща опции за анатомично, фрактурно и безстеблено раменно ендопротезиране
3 | 3.1 | Анатомично-фрактурно раменно късо стъбло: с 3 канала в дисталната част на стъблото за ротационна стабилност, клиновиден дизайн за хомогенно разпределение на натоварването; Шипове в проксималната част за прикрепяне на tub.majus и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове за финална стабилна фиксация на tub.majus Материал: Ti6Al7Nb;Размери: 12 размера: размери от 7 до 14- дължина 110 мм; размери от 15 до 18 -130 мм; |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.2 | Анатомично-фрактурно раменно дълго стъбло: с 3 канала в дисталната част на стъблото за ротационна стабилност, клиновиден дизайн за хомогенно разпределение на натоварването; Шипове в проксималната част за прикрепяне на tub.majus и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове за финална стабилна фиксация на tub.majus Материал: Ti6Al7Nb, Размери: 6 размера: размер 7 дължина 150 мм, размери от 9 до 13 - 180 мм; размери 15 и 17 - дължина 200 мм |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.3 | Анатомична-фрактурна раменна глава, включително базова пластина и свързващ винт; Анатомичен дизайн на проксималната зона на ставата за възстановяване на нормалната хумерална анатомия за всеки избран размер на главата. Шипове на базовата пластина за прикрепяне на tub.majus и допълнителна първична стабилност, отвори за шевове в базовата пластина за финална стабилна фиксация на tub.majus, Материал: Ti6Al7Nb и CoCrМо; Размери: 8 версии на комбинацията глава-базова пластина: 40, 44, 48 и 52 в дясна и лява конфигурация; |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.4 | Анатомично-стандартно раменно стъбло за циментно закрепване: Размери: 9 размера стъбла: размер 5 и 6 с дължина 70мм, размер 7 с дължина 90мм, размери 9, 10,5, 12 и 14 с дължина 100мм, размери 16 и 18 с дължина 120мм; Материал: Ti6Al7Nb |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.5 | Глава за анатомична-стандартна раменна ендопротеза, модулна. Анатомичен, модулен дизайн, да позволява избор на позиция на хумералната глава с ретроверзия между -30° и +30° за прецизна реконструкция на раменната става и последващото и заключване; Размери: 11 размера глави от 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 и 56 мм като размерите да са налични в два варианта дебелини; Материал: CoCrМо |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.6 | Свързващ компонент за анатомична-стандартна раменна ендопротеза позволяващ свободен избор на позиция на хумералната глава; Материал: Ti6Al7Nb и Ti-6Al-4V; един размер; |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.7 | Свързващ компонент за анатомична-стандартна раменна ендопротеза с фиксирана позиция на хумералната глава; Материал: Ti6Al7Nb; 20 размера центрични и ексцентрични; |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.8 | Анатомично-стандартно раменно стъбло дълъг ревизионен вариант за циментно закрепване: Размери: 7 размера стъбла: размер 7 с дължина 190 мм, размери 9, 10,5, 12 и 14, 16 и 18 с дължина 200мм; Материал: Ti6Al7Nb |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.9 | Хумерален анкер за безстеблена раменна ендопротеза; “press fit” дизайн с 4 перки с отвори, позволяващи здраво закотвяне и ротационна стабилност и прорастване на кост през отворите. Материал: TiAl6V4 титанова сплав с повърхност по rough-blasted технология, позволяваща прорастване на костта и здрава първична фиксация; три размера с диаметри 24, 28 и 32мм, с положение напълно независимо от положението на хумералния канал, което позволява реконструкцията да бъде анатомично ориентирана. |  | 4: 10; 5: бр.
3 | 3.1 | Хумерална глава за безстеблена раменна ендопротеза: Материал: CoCr28Mo6 с огледално полирана повърхност; Размери: 11 размера с анатомичен дизайн за оптимално покритие и позициониране. |  | 4: 5; 5: бр.
3 | 3.11 | Винтове за Inverse/Reverse раменна система: за гленоидна фиксация 4,5мм диам с дължини 18,24,30,33,36,42 и 48мм, със заключващо капаче; материал: TiAlV |  | 4: 10; 5: бр.
3 | 3.12 | Хумерална капсула за Inverse/Reverse раменна система: в общо 8 разновидности на версия и офсет - 0º retro, 0º retro+6(медиален офсет), +10º retro, -10º retro, +20º retro, -20º retro, 9mm 0º retro, 9mm 0º retro+6(медиален офсет), материал: TiAl титанова сплав |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.13 | Гленоидална фиксация за Inverse/Reverse раменна система: предназначена за безциментна “press fit” имплантация, изисква два I/R винта за първоначално фиксиране. материал: титанова сплав (TiAl) |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.14 | Гленоидална глава за Inverse/Reverse раменна система: с овален конус за сигурна фикасция, размери: диаметър 36мм и 40мм, материал: CoCrMo сплав |  | 4: 5; 5: бр.
3 | 3.15 | Хумерална PE вложка за Inverse/Reverse раменна система: размери- с вътрешен диаметър 36 и 40мм в три дебелини - +0, +3, +6мм; материал: полиетилен с ултра-високо молекулярно тегло (UHMWPE). |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.16 | Гленоидален компонент за циментно закрепване със 4 щифта, 3 размера - S, M и L; Материал: UHMWPE |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.17 | Гленоидален компонент за циментно закрепване с кил, 3 размера - S, M и L; Материал: UHMWPE |  | 4: 2; 5: бр.
3 | 3.18 | Костен цимент
3 | 3.18.1 | Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40 gr. |  | 4: 5; 5: бр.
3 | 3.18.2 | Костен цимент съдържащ Гентамицин, осигуряващ антибиотична защита; с двоен вискозитет, с възможност за рентгенографско проследяване 1х40 gr. |  | 4: 2; 5: бр.
4 |  | Обособена позиция № 4
4 |  | Система за първично тотално лакътно ендопротезиране с циментно закрепване
4 | 4.1 | Хумерален компонент: с триъгълно сечение, за да отговаря на формата на хумералния канал, максимизирайки стабилността чрез минимизиране на ротацията, с проксимална хумерална фланга позволяваща поставянето на костна присадка антериорно; UHMWPE дискчета за предотвратяване на контакта метал в метал между улнарния и хумералния компонент; с подходящ заключващ механизъм, позволяващ и отключване при ревизионни случаи; Материал: Ti- 6AI-4V / CO-CR-Mo/ UHMWPE; Размери: 12 хумерални компонента - 4,6 и 8 инча дължини в екстра-малък, малък и среден размер; |  | 4: 2; 5: бр.
4 | 4.2 | Улнарен компонент - лява и дясна конфигурация с четириъгълно сечение, за да отговаря на формата на улнария канал, за да се минимализира интрамедуларната ротация в улната; плазма спрей покритие за подобрена циментна фиксация; Материал: Ti -6AI-4V сплав и UHMWPE; Размери: 12 улнарни компонента- средна и дълги дължини в екстра-малък, малък и среден размер; |  | 4: 2; 5: бр.
4 | 4.3 | Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване 40гр. |  | 4: 2; 5: бр.
4 | 4.4 | Костен цимент, съдържащ Гентамицин, осигуряващ антибиотична защита; с двоен вискозитет, с възможност за рентгенографско проследяване 1x40gr.Инжекторна система за прилагане на костен цимент със стандартна спринцовка. Спринцовка диаметър 8мм и дължина 175мм; |  | 4: 2; 5: бр.
5 |  | Обособена позиция № 5
5 |  | Система за тазобедрено ендопротезиране, двуполюсни и еднополюсни, циментни и безциментни, първични и ревизионни
5 | 5.1 | Бедрено стебло с кривина и ъгъл 135 градуса за закрепване с костен цимент, материал- титан( VT6), дължина 150мм, морзов конус( 1:10 14/16 дължина 20мм). С номера 7,8,9,10,11,12,13; |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.2 | Бедрено стебло, удължено с кривина и ъгъл от 135градуса за закрепване с костен цимент материал- титан(VT6), дължина 210мм, морзов конус (1:10 14/16 дължина 20мм. С номера 7,8,9,10,11,12,13; |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.3 | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цимент материал (хиролен) - вложка с отвор за бедрена глава Ф32. С номера 44,46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.4 | Тазобедрена капсула за закрепване с костен цименент материал (хиролен)- вложка с отвор за бедрена глава Ф26. С номера 38;40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.5 | Бедрена глава Ф32 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14:16 дължина 20мм.), с размери къса, средна, дълга. |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.6 | Бедрена глава Ф26 материал (неръждаема стомана) морзов конус (1:10 14:16 дължина 20мм.), с размери: къса, средна, дълга. |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.7 | Бедрена глава тип MOOR материал (титан VT6), морзов конус ( 1:10 14/16 дължина 20мм.). С номера : 42,44,46,48,50,52,54,56,58. |  | 4: 10; 5: бр.
5 | 5.8 | Титанова мрежа за ацетабуларен и бедрен дефект |  | 4: 5; 5: бр.
5 | 5.9 | Костен цимент - двойна опаковка. |  | 4: 30; 5: бр.
6 |  | Обособена позиция № 6
6 |  | СИСТЕМА ЗА БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА С ПЛАЗМАКАП |  | 4: 2; 5: Комплект
6 | 6.1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
6 | 6.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм, 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм, | bar: 7
6 | 6.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
6 | 6.4 | Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. | bar: 7
6 | 6.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
7 |  | Обособена позиция № 7
7 |  | СИСТЕМА ЗА БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА, С ПЛАЗМАФИТ, ИНСЪРТ С ВИТАМИН Е |  | 4: 2; 5: комплект
7 | 7.1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав;проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
7 | 7.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;36 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; | bar: 7
7 | 7.3 | Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм, за чашки с външен диаметър от 44 до 70 мм; | bar: 7
7 | 7.4 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
7 | 7.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
8 |  | Обособена позиция № 8
8 |  | СИСТЕМА ЗА БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА, С КЕРАМИЧНА ГЛАВА И ПЛАЗМАКАП |  | 4: 2; 5: комплект
8 | 8.1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
8 | 8.2 | Феморална глава - материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм, | bar: 7
8 | 8.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
8 | 8.4 | Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. | bar: 7
8 | 8.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
9 |  | Обособена позиция № 9
9 |  | СИСТЕМА ЗА БЕЗЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА, С КЕРАМИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ И ПЛАЗМАКАП |  | 4: 2; 5: комплект
9 | 9.1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
9 | 9.2 | Феморална глава - материал керамика Al2O3 и ZiO2; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм, 36 мм с дължина на шийката -4 мм; 0; +4 мм;+8 мм. | bar: 7
9 | 9.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
9 | 9.4 | Инсърт от материал керамика Al2O3 и ZiO2; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. 44 и 46 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм и с вътрешен диаметър 36 мм за чашки с диаметър от 56 до 68 мм. | bar: 7
9 | 9.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
10 |  | Обособена позиция № 10
10 |  | ДВУПОЛЮСНА СИСТЕМА ЗА ЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА |  | 4: 2; 5: комплект
10 | 10.1 | Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
10 | 10.2 | Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм | bar: 7
10 | 10.3 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
10 | 10.3 | Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; | bar: 7
10 | 10.4 | Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат с размери 8,10,12,14,16,18мм | bar: 7
10 | 10.5 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет. |  | 7: 2
11 |  | Обособена позиция № 11
11 |  | ЕДНОПОЛЮСНА СИСТЕМА ЗА ЦИМЕНТНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БИПОЛЯРНА ГЛАВА |  | 4: 2; 5: комплект
11 | 11.1 | Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
11 | 11.2 | Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; размер от 43 до 58 мм през 1 мм; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
11 | 11.3 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
11 | 11.4 | Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм | bar: 7
11 | 11.5 | Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат с размери 8,10,12,14,16,18мм | bar: 7
11 | 11.6 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет. | bar: 7
12 |  | Обособена позиция № 12
12 |  | СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО, ЦИМЕНТНА КАПСУЛА |  | 4: 2; 5: комплект
12 | 12.1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
12 | 12.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
12 | 12.3 | Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; | bar: 7
12 | 12.4 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет. | bar: 7
13 |  | Обособена позиция № 13
13 |  | СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА С ЦИМЕНТНО СТЕБЛО, БЕЗЦИМЕНТНА КАПСУЛА ПЛАЗМАКАП |  | 4: 2; 5: комплект
13 | 13.1 | Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; пет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
13 | 13.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
13 | 13.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
13 | 13.4 | Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат с размери 8,10,12,14,16,18мм | bar: 7
13 | 13.5 | Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм | bar: 7
13 | 13.6 | Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. | bar: 7
13 | 13.7 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
13 | 13.8 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет. | bar: 7
14 |  | Обособена позиция № 14
14 |  | СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С ТРИ АНТИРОТАЦИОННИ КРИЛА НА СТЕБЛАТА С ЦИМЕНТНО СТЕБЛО, БЕЗЦИМЕНТНА КАПСУЛА ПЛАЗМАФИТ, ИНСЪРТ С ВИТАМИН Е |  | 4: 2; 5: комплект
14 | 14.1 | Феморално стебло с циментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационата стабилност; материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14; четири размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
14 | 14.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм | bar: 7
14 | 14.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
14 | 14.4 | Инсърт за ацетабуларна чашка - материал high crosslinked полиетилен стабилизиран с витамин Е; с вътрешен диаметър за феморална глава 28 мм, 32 мм, 36 мм за чашки с диаметър от 44 до 70 мм; | bar: 7
14 | 14.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
14 | 14.6 | Интрамедуларна тапа - материал смес от 50% желатин; 30% глицерин; 20% вода и 2‰ метилпарахидроксибензоат с размери 8,10,12,14,16,18мм | bar: 7
14 | 14.7 | Дистален централизатор за циментно стебло - материал PMMA (полиметилметакрилат); диаметър от 7 до 16 мм през 1 мм | bar: 7
14 | 14.8 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет. | bar: 7
15 |  | Обособена позиция № 15
15 |  | СИСТЕМА ЗА ХИБРИДНО ТАЗОБЕДРЕНО ПРОТЕЗИРАНЕ С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО И БИПОЛЯРНА ГЛАВА |  | 4: 2; 5: комплект
15 | 15.1 | Феморално стебло с безциментно закрепване - с три крила за повишаване на ротационната стабилност, материал Ti6Al4V сплав; проксимално микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; конус на шийката 12/14 мм; прогресивно увеличаване на дължината и офсета с размера на стеблото; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 135° със стандартен офсет от 39,1 мм до 50,1 мм; единадесет размера стебла със шийно-диафизарен ъгъл 128° с повишен офсет от 45,1 мм до 56,1 мм; | bar: 7
15 | 15.2 | Биполярна глава - материал кобалтхроммолибденова сплав с размери от 43 до 55 мм през 1 мм с фиксиращ пръстен за захващане към феморалната глава | bar: 7
15 | 15.3 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм | bar: 7
16 |  | Обособена позиция № 16
16 |  | РЕКОНСТРУКТИВЕН ПРЪСТЕН ЗА РЕВИЗИОННО ПРОТЕЗИРАНЕ ПРИ АЦЕТАБУЛАРНИ ДЕФЕКТИ |  | 4: 2; 5: комплект
16 | 16.1 | Реконструктивен пръстен за ревизия при ацетабуларни дефекти - материал чист титаний, шип с два отвора за фиксация с винтове в седалищната кост, отвор за фиксация в срамната кост, две плаки за фиксация в хълбочната кост с два, три или четири отвора - размери: три размера леви и десни, с диаметри съотв.: външен 52 мм/ вътрешен 48 мм; външен 58 мм/ вътрешен 54 мм; външен 64 мм/ вътрешен 60 мм | bar: 7
16 | 16.2 | Винтове за закрепване на реконструктивен пръстен - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм |  | 7: 3
17 |  | Обособена позиция № 17
17 |  | РЕВИЗИОННА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО И ЦИМЕНТНА КАПСУЛА |  | 4: 2; 5: комплект
17 | 17.1 | Ревизионно стебло - моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент - материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. | bar: 7
17 | 17.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
17 | 17.3 | Ацетабуларна чашка за циментно закрепване - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; вътрешен диаметър 28 мм с външен диаметър от 42 до 64 мм през 2 мм; и 32 мм с външен диаметър от 46 до 64 мм; | bar: 7
17 | 17.4 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен вискозитет. | bar: 7
18 |  | Обособена позиция № 18
18 |  | РЕВИЗИОННА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО И БЕЗЦИМЕНТНА КАПСУЛА ПЛАЗПАКАП |  | 4: 2; 5: комплект
18 | 18.1 | Ревизионно стебло - моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент - материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. | bar: 7
18 | 18.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм и 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ; | bar: 7
18 | 18.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 до 68 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
18 | 18.4 | Инсърт за ацетабуларна чашка - материал полиетилен със свръхвисока молекулна маса; с вътрешен диаметър 28 мм за чашки с диам. от 44 до 68 мм; с вътрешен диаметър 32 мм за чашки с диам. от 48 до 68 мм. | bar: 7
18 | 18.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
19 |  | Обособена позиция № 19
19 |  | РЕВИЗИОННА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА С БЕЗЦИМЕНТНО СТЕБЛО И БЕЗЦИМЕНТНА КАПСУЛА ПЛАЗМАФИТ |  | 4: 2; 5: комплект
19 | 19.1 | Ревизионно стебло - моноблок за безциментно закрепване с два отвора за заключване в дисталния край.Дистален компонент - материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие; конус на шийката 12/14 мм; два дистални отвора (кръгъл и овален) за заключване с два броя заключващи винта с диаметър 5мм, дължина от 30мм до 50мм. Дистален диаметър от 10 до 19 мм през 1,5 мм; прави стебла с дължина 220-250 мм и с размери 11,13,15,17,19; с дължина 290-300мм и с размери 15,17,19; десни стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19; леви стебла с дължина 290-300мм и размери 15 и 17; с дължина 340мм и размери 17 и 19; с дължина 380мм с размери 17 и 19. | bar: 7
19 | 19.2 | Феморална глава - материал кобалтхроммолибденова сплав; конус на шийката 12/14 мм; външен диаметър 28 мм с дължини на шийката -3,5 мм; 0; +3,5 мм; +7 мм; +10,5 мм; 32 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм ;36 мм с дължини на шийката -4 мм; 0; +4 мм; +8 мм; +12 мм; | bar: 7
19 | 19.3 | Ацетабуларна чашка за безциментно закрепване - материал материал Ti6Al4V сплав; микропоресто титаниево покритие с дебелина 0,35 мм с размер на порите от 50 до 200 µm; външен размер 44 мм до 70 мм през 2 мм; с три отвора за закрепване с винтове. | bar: 7
19 | 19.4 | Инсърт за ацетабуларна чашка – материал- high crosslinked полиетилен стабилизиран с Вит.Е с вътрешен диаметър 28 мм, 32 мм, 36 мм за чашки с външен диаметър от 44 до 70 мм; | bar: 7
19 | 19.5 | Винтове за закрепване на ацетабуларна чашка - материал Ti6Al4V сплав; диаметър 6,5 мм; дължини от 16 до 68 мм през 4 мм | bar: 7
20 |  | Обособена позиция № 20
20 |  | ТОТАЛНА КОЛЯННА ЕНДОПРОТЕЗА С ЦИМЕНТНО ЗАКРЕПВАНЕ |  | 4: 5; 5: комплект
20 | 20.1 | Феморален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo сплав; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 13 размера - 8 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалотерален размер. | bar: 7
20 | 20.2 | Феморален компонент с циментно закрепване с керамично покритие за пациенти с алергия към метали - материал CoCrMo сплав с покритие от Zi нитрид; техника с премахване на предна кръстна връзка, анатомични леви и десни с улей за патела под 7°; 7 размера. | bar: 7
20 | 20.3 | Тибиален компонент с циментно закрепване - материал CoCrMo, с фиксирано закрепване на инсърта в 4 точки на заключване и винт за допълнителна фиксация; 11 размера - 6 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалaтерален размер. | bar: 7
20 | 20.4 | Тибиален компонент с циментно закрепване с керамично покритие за пациенти с алергия към метали - материал CoCrMo сплав с покритие от Zi нитрид; техника с премахване на предна кръстна връзка; 11 размера - 6 стандартни и 5 предназначени за жени с намален медиалaтерален размер. | bar: 7
20 | 20.5 | Тибиален хемиблок за попълване на костен дефект - материал CoCrMo; дебелина 4 и 8 мм; размер съответстващ на тибиалната компонента. | bar: 7
20 | 20.6 | Стебло за тибиална ревизия с циментно закрепване - две дължини с диаметър 12 и 14 мм. | bar: 7
20 | 20.7 | Тибиален инсърт със стабилизиращ вертикален кил, техника с премахване на задна кръстна връзка - материал UHMWPE, с фиксирано закрепване към тибиалния компонент в 4 точки на заключване и винт за допълнителна фиксация; размер съответстващ на тибиалната компонента; дебелина 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм. | bar: 7
20 | 20.8 | Костен цимент - 40 гр.; материал полиметилметакрилат; стандартен и нисък вискозитет. |  | 7: 2
21 |  | Обособена позиция № 21
21 |  | Система за остеосинтеза за горен и долен крайник
21 | 21.1 | Реконструктивен бедрен пирон къс-220 мм с фиксация на бедрена шийка посредсвом 9 мм трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8мм кортикален винт. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно диафизарен ъгъл 135 градуса |  | 4: 25; 5: бр.
21 | 21.2 | Реконструктивен бедрен пирон дълъг- 295до 415 мм ляв и десен с фиксация на берената шийка посредсвом 9 мм трохантерен винт и 6.5 мм антиротационент винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно диафизарен ъгъл 135 градуса |  | 4: 15; 5: бр.
21 | 21.3 | Интрамедуларен бедрен пирон за диафизно фрактури заключване с четери броя 4.8 мм кортикални винтове в една равнина |  | 4: 10; 5: бр.
21 | 21.4 | Тибиален пирон-трипланово проксимално заключване и възможност за механично заключване на дисталните отвори с 4,8 мм кортикални винтове. 15 градуса кривина на проксималната част за по лесно въвеждане на имланта в медуларния канал. Допълнителен дистален отвор с възможност за двупланово заключване в него |  | 4: 15; 5: бр.
21 | 21.5 | Интрамедуларен хумерален пирон възможност за антеградно и ретроградно поставяне четири планово просимално заключване с кортикални винтове 3,8мм и възможност за дистално двупланово заключване чрез механичен прицел. Заключване на кортикалните винтове чрез резба |  | 4: 10; 5: бр.
21 | 21.6 | Титаниева заключваща плака за дистален радиус, полиаксиални отвори за 2.7мм заключващи винтове с дивиация с + - 15градуса. Анатомично оформен контур на плаката 3, 5, 8 отвора на опашката с малка, средна и голяма глава |  | 4: 5; 5: бр.
21 | 21.7 | Титаниева заключваща плака за дистална тибия, полиаксиални отвори за 3.5мм заключващи винтове с дивиация с + - 15градуса. Анатомично оформен контур на плаката с водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете с 6, 8, 10, 12, 14, 16 отвора на плаката |  | 4: 5; 5: бр.
21 | 21.8 | Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус, полиаксиални отвори за 3.5мм заключващи винтове с дивиация с + - 15градуса. Анатомично оформен контур на плаката с 9 отвора на главата и водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете с 6, 8, 10, 12 отвора на плаката |  | 4: 5; 5: бр.
22 |  | Обособена позиция № 22
22 |  | Комплекти остеосинтезни средства за интрамедуларна фиксация на фрактури
22 | 22.1 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона - проксимално чрез 4 бр. заключващи винта Ø 3,9 мм и дистално чрез 3 бр. винта Ø 3,9 мм. Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с възможност за заключване проксимално и дистално в 2 равнини - под 90° и 180°. Дебелина на дисталната част на пирона Ø 7,0 мм; Ø 8,0 мм ; Ø 9,0 мм и дължина от 180 мм до 310 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни . | 1 | 4: 1; 5: комплект
22 | 22.2 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална хумерална фрактура и заключване на пирона - проксимално чрез 3 бр. заключващи винта Ø 3,4 мм и дистално чрез 2 бр. винта Ø 3,4 мм-Солиден хумерален пирон с дебелина на дисталната част Ø 6,5 мм и Ø 7,5 мм. Дължина от 220 мм до 280 мм. Комплектът за е изработен от титан. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.3 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална хумерална фрактура със заключване на пирона - проксимално чрез 4 бр. заключващи винта Ø 4,0 мм и дистално чрез един вътрешно преминаващ флексибелен пин, завършващ в края с резба. Този пин на три сантиметра от дисталния край на пирона пробива чрез навиване костта и се застопорява в нея, като по този начин се осъществява дисталното заключване. Дебелина на дисталната част на пирона е Ø 7,0 мм; Ø 8,0 мм ; Ø 9,0 мм и дължина от 180 мм до 300 мм. Проксимално пиронът е Ø 9,0 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.4 | Заключващ Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус - медиален и латерален вариант. Дебелини Ø 2,5 мм; Ø 3,0 мм; Ø 3,5 мм; Ø 4,0; Ø 4,5 мм. Дължина 440 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.5 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фрактури на тибия със заключващи винтове. Заключването на пирона, проксимално да става чрез 4 бр. заключващи винта Ø 5,0 мм и дистално 'рез 3 бр. заключващи кортикални винта, като двата да бъдат Ø 5,0 мм и единият 4,5 мм при пирони с Ø 8,0 мм и Ø 9,0 мм. Дебелина на пирона в проксималната част да е Ø 10 мм; Ø 11 мм и Ø 12 мм и да бъде с проксимална извивка от 12°. Дължини съответно от 280 мм до 440 мм. Комплектът за е изработен от медицинска стомана. | 1 | 4: 1; 5: комплект
22 | 22.6 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. Ø 4,9 мм винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 220 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от стомана отговарящ на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.7 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. Ø 4,9 мм винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; 135° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 240 мм. Заключващи проксимално винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и дължини от 75 мм до 145 мм; дебелина на антиротационния винт - Ø 6,3 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.8 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 380 мм. Заключващ винт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.9 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. Канюлиран интрамедуларен пирон с медиална извивка от 4° - дълъг; 135°, с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина от 300 мм до 420 мм. Заключващи винтове - дебелина на централния (компресивен) винт - Ø 8,0 мм и дължини от 75 мм до 145 мм; дебелина на антиротационен винт - Ø 6,3 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан. | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.1 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм. Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм и Ø 9,0 мм. Дължини от 300 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни | 1 | 4: 1; 5: комплект
22 | 22.11 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 10,0 мм и Ø 11,0 мм . Дължини от 300 мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.12 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм и Ø 10 мм. Дължини от 255 мм до 420 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни | 2 | 4: 2; 5: комплект
22 | 22.13 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм. Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на проксималния край Ø 13,0 мм. Дистална дебелина на пирона Ø 11,0 мм и Ø 12 мм. Дължини от 255 мм до 380 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни | 1 | 4: 1; 5: комплект
22 | 22.14 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фибуларна фрактура с възможност за комбинирано заключване в две равнини: под 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 3,5 мм. Солиден интрамедуларен пирон, с дебелина Ø 3,6 мм и дължини от 110 мм; 145 мм и 180 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
23 |  | Обособена позиция №23
23 |  | Комплекти от Заключващи плаки със заключващи винтове
23 | 23.1 | Заключваща анатомично контурирана "S образна" плака за фрактура на ключицата. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм). Заключваща плака, нисък контакт, дължини от 5 до 9 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.2 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана - тип "Филос". (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) с 3; 5; 8 комбинирани отвора в дисталната част; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.3 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана.(комплект с Ø 2,7 мм заключващи и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) Заключваща "Филос" плака с 3 дистални отвора; дължина 90 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.4 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) от 6 до 12 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.5 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус - права, нисък контакт (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове). от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.6 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове). от 6 до 16 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.7 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове) от 5 до 22 некомбинирани отвора за заключващи винтове; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.8 | Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) от 5 до 22 комбинирани отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.9 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,4 мм заключващи винтове) Воларен аспект; 7 отвора в главата и от 3 до 8 дистални отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 5 | 4: 5; 5: комплект
23 | 23.1 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) Воларен аспект; Дистална извивка 11 мм под 25°; 7 отвора в главата и 3 дистални, единият от които комбиниран/динамичен за заключващи и кортикални винтове; дължина 53 мм, ширина 23 мм; лява и дясна; Винтове Ø 2,7 с възможност за динамизация под 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 5 | 4: 5; 5: комплект
23 | 23.11 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) Воларен аспект; 6 отвора в главата и 3 или 4 дистални отвора; дължина 62 мм; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.12 | Заключваща плака за дистална фрактура на радиус; за артикуларна реконструкция - анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм спонгиозни винтове) Воларен аспект; 6/5 отвора; дължина 80 мм; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.13 | Заключваща плака за дистална медиална метафизарна фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) от 7 до 15 отвора;Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.14 | Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) Медиален аспект; от 3 до14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.15 | Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) Дорсолатерален аспект; от 3 до 14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.16 | Заключваща плака за дистална медиална метафизарна фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) от 7 до 15 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.17 | Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) Медиален аспект; от 3 до14 отвора; дължина 201 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.18 | Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) Дорсолатерален аспект; от 3 до 14 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.19 | Заключваща плака за фрактура на олекранон - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) от 2 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.2 | Заключваща плака за фрактура на олекранон - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и спонгиозни винтове Ø 4,0 мм) от 2 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.21 | Заключваща плака за субтрохантерна фрактура на фемур - тип "DHS" (комплект с компресивен винт; динамичен болт и заключващи винтове Ø 5,0 мм) 135°; от 3 до 6 отвора; нисък контакт. Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.22 | Заключваща плака за перипротезна фрактура на фемур с възможност за захващане трохантерно с динамичен винт (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) 2 до 16 отвора; нисък контакт. Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.23 | Заключваща плака за перипротезна фрактура на фемур с възможност за захващане трохантерно с динамичен винт (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) 2 до 16 отвора; нисък контакт. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.24 | Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - тип "Права - широка - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 16 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.25 | Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - тип "Права - широка - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 16 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.26 | Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист"; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм). от 7 до 13 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.27 | Заключваща плака за дистална фрактура на фемур - тип "Лист"; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 7 до 13 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.28 | Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия; "T" образна - опорна (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.29 | Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия; "T" образна - опорна (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.3 | Заключваща плака за проксимална - латерална фрактура на тибия; анатомично контурирана.(комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) проксимално 5 отвора в платото и от 3 до 13 дистални отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.31 | Заключваща плака за проксимална - латерална фрактура на тибия; анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 4 до 10 отвора; Дебелина 2,9 мм; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.32 | Заключваща плака за проксимална - медиална фрактура на тибия; анатомично контурирана. (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) проксимално 3 отвора в платото и от 4 до 14 дистални отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.33 | Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - тясна - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.34 | Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права - тясна - нисък контакт" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.35 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана с възможност за захващане на малеола с винт. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 6 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.36 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана с възможност за захващане на малеола с винт. (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 6 до 12 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.37 | Заключваща плака за дистална - медиална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове) от 4 до 14 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.38 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове) Антеролатерален аспект; от 5 до 21 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.39 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм спонгиозни винтове) Антеролатерален аспект; от 5 до 21 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.4 | Заключваща плака за фибуларна фрактура - анатомично контурирана (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) Сиво оцветена плака с 7 отвора в главата и 6 диафизарни отвора, единият от които динамичен; ширина 17 мм, дължина 170 мм. Винтове Ø 2,7 мм с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.413 | Заключваща 1/3 Семитубуларна плака за фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 5 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.42 | Заключваща 1/3 Семитубуларна плака за фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 2 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.43 | Заключваща анатомично контурирана плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.44 | Заключваща анатомично контурирана плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.45 | Заключваща анатомично контурирана "Хук" плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.46 | Заключваща анатомично контурирана "Хук" плака за дистална латерална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.47 | Заключваща анатомично контурирана плака с възможност за странично захващане на фрагменти за дистална фибуларна фрактура (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) от 3 до 13 отвора; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.48 | Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм кортикални винтове) 15 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.49 | Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм кортикални винтове) Плака с 15 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.5 | Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на халукс вагус rigidus става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 2,7 мм) Плака под 7° и 12°. Полиаксиални заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.51 | Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на халукс вагус primus vagus става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 2,7 мм) Клиновидна плака с шест различни размера на височинно огъване. Полиаксиални заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
23 | 23.52 | Заключваща анатомично контурирана плака за артродеза на TMT1 (Тарзометатарзална) става (комплект със заключващи полиаксиални винтове Ø 2,7 мм) 3, 5, 8 мм стъпкова плака. Полиаксиални заключващи винтове с възможност за динамизация от 15°. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 клас 4В и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 2 | 4: 2; 5: комплект
24 |  | Обособена позиция №24
24 |  | Комплекти от Конвенционална остеосинтеза и консумативи за артроскопски интервенции
24 | 24.1 | Плака за трохантерна фрактура - тип "DHS"; нисък контакт (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) 135°; от 3 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.2 | Плака за трохантерна фрактура - тип "Г-плака" (комплект с Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) 130°; 95° от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.3 | Плака за кондиларна фрактура - тип "Кондиларна" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 спонгиозни винтове) от 7 до 11 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.4 | Плака за кондиларна фрактура - тип "DCS" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) 95°; от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.5 | Плака за диафизарна тибиална фрактура - тип "Права - тясна -нисък контакт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.6 | Плака за проксимална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.7 | Плака за дистална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.8 | Плака за дистална латерална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) от 4 до 8 отвора; лява и дясна; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.9 | Плака за дистална тибиална фрактура - тип "Детелина" (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални) от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.1 | Плака за диафизарна фемурална фрактура - тип "Права - широка - нисък конт" (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) от 8 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от едицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.11 | Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна" (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални и Ø 4,5 малеоларни винтове) от 4 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.12 | Реконструктивна плака - тип "Y", използвана при дистална фрактура на хумерус, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 3 до 8 дистални отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.13 | Реконструктивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус. Ширина 10,0 мм; от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.14 | Реконструктивна плака, анатомично контурирана, използвана при фрактури на клавикулата, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,5 мм; лява и дясна; от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.15 | Динамично-компресивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове от 6 до 12 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.16 | Динамично-компресивна плака, използвана при хумерални и радиални фрактури на деца, комплект с Ø 2,7 мм / Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,0 мм; от 4 до 8 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.17 | Клавикулна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 87 мм; Дебелина 3,5 мм; 4 отвора; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.18 | Права мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 100 мм; Дебелина 1,5 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.19 | "Т" мини плака за фрактури на фалангите, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 50 мм; Дебелина 1,5 мм; 3/9 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.2 | "Кондиларна" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 26 мм; Дебелина 1,5 мм; 6 отвора; леви и десни. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.21 | "Реконструктивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 100 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.22 | "Динамично-компресивна" мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 22 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.23 | "Динамично-компресивна" мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 119 мм; Дебелина 2,0 мм; 20 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.24 | "Т" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.25 | "Г" мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 18 мм; Дебелина 2,0 мм; 2/2 отвора; 90°; лява и дясна. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.26 | "Динамично-компресивна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.27 | "Динамично-компресивна; нисък - контакт" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 36 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.28 | "1/4 семитубуларна" мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове Дължина 31 мм; Дебелина 2,0 мм; 4 отвора; Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: комплект
24 | 24.29 | Киршнерова игла Ø 1,5; 2,0 мм с двоен връх, дължина 300 мм | 20 | 4: 20; 5: бр.
24 | 24.3 | Компресивен канюлиран винт Ø 2,5 мм за проксимални и дистални метатарсални остеостоми. Канюлиран, двойно-резбован винт, в предната част съответно с Ø 2,5 мм самонарезна резба и Ø 3,2 мм резба в задната част на винта, без глава, с дължини от 10,0 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.31 | Компресивен винт Ø 2,0 мм за уникортикална вътрешна фиксация - Вейл остеотомия. Солиден отчупващ се винт с дължини от 10 мм до 30 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.32 | Кортикален винт Ø 1,5 мм Самонарезен, Дължини от 10,0 мм до 20 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.33 | Кортикален винт Ø 2,0 мм Самонарезен, Дължини от 10,0 мм до 30 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.34 | Кортикален винт Ø 2,7 мм Самонарезен, Дължини от 12,0 мм до 40 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.35 | Кортикален винт Ø 3,5 мм Самонарезен, Дължини от 12,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 20 | 4: 20; 5: бр.
24 | 24.36 | Кортикален винт Ø 4,5 мм Самонарезен, Дължини от 20,0 мм до 70 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 20 | 4: 20; 5: бр.
24 | 24.37 | Спонгиозен винт Ø 6,5 мм 16 мм резба; Дължини от 60 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.38 | Спонгиозен винт Ø 6,5 мм 32 мм резба; Дължини от 30 мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.39 | Спонгиозен винт Ø 6,5 мм Цяла резба; Дължини от 30 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.4 | Малеоларен винт Ø 4,5 мм 1/2 резба; Дължини от 30,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.41 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 4,0 мм 1/2 резба; Дължини от 30,0 мм до 60 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни . | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.42 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм 16 мм резба; Дължини от 60,0 мм до 110 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни . | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.43 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм 32 мм резба; Дължини от 30,0 мм до 80 мм. Изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни . | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.44 | Канюлиран спонгиозен винт Ø 7,0 мм 32 мм резба; Дължини от 40,0 мм до 100 мм. Изработен от титаниева сплав, отговаряща на IISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост за биосъвместимост или еквивалентни . | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.45 | Заключващ кортикален самонарезен винт Ø 3,5 мм Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 60,0 мм. | 10 | 4: 10; 5: бр.
24 | 24.46 | Заключващ кортикален самонарезен винт Ø 5,0 мм Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 100,0 мм. | 10 | 4: 10; 5: бр.
24 | 24.47 | Заключващ спонгиозен самонарезен винт Ø 3,5 мм Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 60,0 мм. | 10 | 4: 10; 5: бр.
24 | 24.48 | Заключващ спонгиозен самонарезен винт Ø 5,0 мм Стоманен заключващ самонарезен винт с дължини от 12,0 до 90,0 мм. | 10 | 4: 10; 5: бр.
24 | 24.49 | Заключващо Ухо за серклажен холдер Стоманено заключващо ухо за серклажен холдер с размери Ø 3,5 и 5,0 мм | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.5 | Комплект "Остосинтеза на Вебер" - Комплект серклажна тел - 1 метър с дебелина Ø 0,8/1,2 мм + 3 бр. киршнерова игла с дебелина Ø 2,0 мм и дължина 300 мм. Комплектът да е изработен от медицинска стомана, отговаряща на ISO 5832-1 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни . | 5 | 4: 5; 5: бр.
24 | 24.51 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на китка Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане на ставата на китката с помощта на 4 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0х20х60 мм. Дължина на фиксатора 230 мм. Тегло 125 грама. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.52 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на дистален радиус Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане използван при фрактура на дистален радиус позволяващ динамизация 40 мм. Захващането да е с помощта на 4 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 3,0х15х60 мм. Дължина на фиксатора 180 мм. Тегло 180 грама. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.53 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на фемур и тибия Многоосов Динамичен фиксатор с промяна на ъгъла и дължината на захващане използван при фрактура на фемур и тибия позволяващ динамизация 75 мм. Захващането да е с помощта на 10 бр. Schanz Титаниев самонарезен кортикален пин с размери Ø 5,0х40х200 мм. Дължина на фиксатора 275 мм. Тегло 680 грама. | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.54 | Външен фиксатор за фиксация при фрактура на пръст на ръка Многоосов трисегментен фиксатор за латерална фиксация на пръстите на ръката, позволяващ активна фиксация чрез разхлабване по остта на костта. Захващане чрез 4 бр. титаниев пин с размер Ø 1,8х70 мм | 1 | 4: 1; 5: бр.
24 | 24.55 | Комплект за шев на сухожилия Конец изработен от полиестер, оплетен, с дебелина 5, дължина 93 см, влакна оцветени в бяло и синьо, за по-добра видимост, с максимална здравина преди скъсване 173 Newton, в комплект с две игли съответно едната с режещ връх, извивка 1/2, дължина 35 мм и втората с трапецовиден връх, 1/2 извивка и дължина 25 мм. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.56 | Титаниев Ендо бътън за кортикална фиксация при възстановяване на кръстна връзка - Титаниев ендо бътън за кортикална фиксация на кръстна връзка, състоящ се от титаниева плочка с размери от 12 до 60 мм, в комплект с примка от UHMWPE полиетилен със свръх високо молекулно тегло и два конеца, единият от които бял, а другият оплетен от бяло и синьо влакно. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.57 | Биорезорбируем интерферентен винт за реконструкция на предна кръстна връзка - Биорезорбируем интеферентен винт съставен от 75% хидроксиапатит и 25% трикалциев фосфат, с конусовиден атравматичен връх, без глава, с диаметри съответно Ø 7; 8; 9; 10; 11; 12 и дължини 25; 30 и 35 мм. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.58 | Титаниев интерферентен винт за фиксация "Bone to Bone" Титаниев интеферентен винт с конусовиден атравматичен връх, без глава, с диаметри съответно Ø 7; 8; 9 и дължини 18; 23; 28 мм. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.59 | Биорезорбируем анкър изработен от PEEK с диаметри съответно Ø 2,9 и 5,5 мм с 2 бр. конци в комплект. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.6 | Титаниев анкър с диаметри съответно Ø 2; 3; 4; 5; 5,5 в комплект с/без конци с различни дължини. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.61 | Био Имплант с размери Ø 10; 15 и 15х20 мм за уникондилно възстановяване на хондрални дефекти. | 2 | 4: 2; 5: бр.
24 | 24.62 | Лигаменти за акромио клавикуларна луксация - Лигамент с диаметър 3,7 мм и дължина 330 мм (стерилен) | 2 | 4: 2; 5: бр.
25 |  | Обособена позиция № 25
25 |  | Остеосинтеза за долен крайник
25 | 25.1 | Плака за петрохантерна фрактура - тип "DHS" (комплект с 4,5 мм кортикални самонарезни винтове).135°; от 4 до 8 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.2 | Заключваща плака за дистална фрактура на фемур (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм).от 7 до 15 отвора; лява и дясна; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.3 | Заключваща плака за медиална фрактура на фемур - "Права"(комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм).от 7 до 15 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.4 | Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм).от 5 до 9 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.5 | Заключваща плака за медиална фрактура на тибия - "Права" (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм).от 7 до 11 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.6 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм).от 5 до 9 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.7 | Заключваща плака за дистална фрактура на тибия (комплект със заключващи винтове Ø 4,0 мм).от 4 до 14 отвора; изработена от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 5; 5: бр.
25 | 25.8 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове .Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; ляв и десен; 125° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 10,0 мм в дисталната част; дължина 200 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 25; 5: бр.
25 | 25.9 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. Винтове.Канюлиран интрамедуларен пирон - къс; ляв и десен; 130° с дебелина в проксималния край - Ø 15,5 мм и Ø 11,0 мм в дисталната част; дължина 200 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 10,5 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 25; 5: бр.
25 | 25.1 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. Винтове.Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; ляв и десен; 135° с дебелина в проксималния край - Ø 17,5 мм и Ø 11,0 мм в дисталната част; дължини от 320 мм до 420 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 12,6 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм и дължини от 20 мм до 100 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 25; 5: бр.
25 | 25.11 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за петрохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен болт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове .Канюлиран интрамедуларен пирон - дълъг; ляв и десен; 135°; с дебелина в проксималния край - Ø 17,5 мм и Ø 12,0 мм в дисталната част; дължина от 320 мм до 420 мм. Заключващия болт - дебелина Ø 12,6 мм и дължини от 75 мм до 145 мм. Дистален винт - дебелина 4,9 мм; дължини от 20 мм до 100 мм; Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквевалентни |  | 4: 25; 5: бр.
25 | 25.12 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм.Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на дисталния край Ø 13,0 мм и Ø 8,0 мм в дисталния. Дължини от 28,0 мм до 38 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.13 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм.Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на дисталния край Ø 13,0 мм и Ø 10,0 мм в дисталния. Дължини от 30,0 мм до 48 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.14 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм.Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на дисталния край Ø 13,0 мм и Ø 11,0 мм в дисталния. Дължини от 30,0 мм до 48 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.15 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм.Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на дисталния край Ø 13,0 мм и Ø 8,0 мм; Ø 9,0 мм в дисталния. Дължини от 25,5 мм до 38 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 20; 5: бр.
25 | 25.16 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°; 90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм.Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина на дисталния край Ø 13,0 мм и Ø 10,0 мм; Ø 11,0 мм в дисталния. Дължини от 25,5 мм до 38 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 20; 5: бр.
25 | 25.17 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура, заключващ се чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм .Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина Ø 9,0 мм и дължини от 285 мм до 380 мм. Комплектът да е изработен от стомана SS316LVM |  | 4: 20; 5: бр.
25 | 25.18 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура, заключващ се дистално чрез 2 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и 2 бр. заключващи се винтове 4,5 мм проксимално .Канюлиран интрамедуларен пирон; с дебелина Ø 10,0 мм и дължини от 320 мм до 440 мм. Комплектът да е изработен от стомана SS316LVM |  | 4: 20; 5: бр.
25 | 25.19 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм.Солиден интрамедуларен пирон; с дебелина на дисталния край Ø 13,0 мм и Ø 9,0 мм в дисталния. Дължини от 30,0 мм до 42 мм. Комплектът да е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-3.и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.2 | Плака за глезенна фрактура - тип "1/3 семитубуларна" (комплект с 3,5 мм кортикални и 4,5 малеоларни винтове)от 4 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 30; 5: бр.
25 | 25.21 | Канюлиран винт (комплект с киршнирови игли Ф2,0мм).Ф 6,5мм:1/2 резба;дължина от 40 до 75мм,изработен от медицинска стомана. |  | 4: 30; 5: бр.
25 | 25.22 | Реконструктивна плака, анатомично контурирана, комплект с 3,5 мм кортикални винтове използвана при фрактури на клавикулата.Ширина 10,0 мм; Дебелина 2,5 мм; лява и дясна; от 4 до 8 отвора, с дистанция между тях от 11,5 мм; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
25 | 25.23 | Канюлитран винт (комплект с киршнерови игли Ф2,0мм). Ф6,5;1/3 резбра ;дължина от 80 до 105мм изработен от медицинска стомана. |  | 4: 30; 5: бр.
25 | 25.24 | Kанюлиран винт Ф4 с 1/2 резба от 30 до 70 мм |  | 4: 30; 5: бр.
25 | 25.25 | Заключваща плака за дистална тибия - лява и дясна, тип детелина за винтове 3,5, от 4 до 12 отвора |  | 4: 15; 5: бр.
26 |  | Обособена позиция № 26
26 |  | Остеосинтеза за горен крайник
26 | 26.1 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана - тип "Филос" (комплект с 3,5 мм заключващи винтове).от 4 до 8 отвора в дисталната част; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 30; 5: бр.
26 | 26.2 | Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана (комплект с 3,5 мм заключващи и 4,0 мм кортикални винтове).5 дистални отвора; дължина 110 мм. Комплектът за е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 15; 5: бр.
26 | 26.3 | Заключваща плака за медиална хумерална фрактура - права, нисък контакт (комплект с 3,5 мм заключващи винтове).от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
26 | 26.4 | Заключваща плака за медиална хумерална фрактура - права реконструктивна (комплект с 3,5 мм заключващи винтове).от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
26 | 26.5 | Заключваща плака за дистална хумерална фрактура - анатомично контурирана (комплект с 2,7 мм заключващи винтове и 3,5 мм кортикални винтове).от 7 до 11 отвора; Комплектът за е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 15; 5: бр.
26 | 26.6 | Заключваща плака за дистална воларна фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с 3,5 мм заключващи винтове и 3,5 мм кортикални винтове).3/5 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 20; 5: бр.
26 | 26.7 | Заключваща плака за дорзално латерална фрактура на радиус - анатомично контурирана (комплект с 3,5 мм заключващи винтове и 3,5 мм кортикални винтове).3/4 отвора; лява и дясна; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
26 | 26.8 | Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона - проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 3,9 мм и дистално чрез 3 бр. винтове Ø 3,9 мм.Канюлиран хумерален пирон с комбинирано антиградно и ретроградно приложение с възможност за заключване проксимални и дистално в 2 равнини - под 90° и 180°. Дебелина на дисталната част на пирона Ø 7,0 мм и дължина 180 мм. Комплектът за е изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 20; 5: бр.
26 | 26.9 | Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална хумерална фрактура и заключване на пирона - проксимално чрез 2 бр. заключващи винтове Ø 3,4 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 3,4 мм.Солиден хумерален пирон с дебелина на дисталната част Ø 6,5 и 7,5 мм. Дължини от 260 мм. Комплектът за е изработен от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 15; 5: бр.
26 | 26.1 | Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус.Дебелини 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0; 4,5 мм. Дължина 440 мм. Изработен от титан отговарящ на ISO 5832-2 и ISO 10993-1 за биосъвместимост или еквивалентни |  | 4: 20; 5: бр.
26 | 26.11 | Реконструктивна плака комплект с 3,5 мм кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус.Ширина 10,0 мм; от 6 до 12 отвора; изработена от медицинска стомана SS316LVM |  | 4: 10; 5: бр.
27 |  | Обособена позиция № 27
27 |  | Травматологични и ортопедични импланти
27 |  | Интермедуларен титаниев пирон Sirus Femur - комплект с винтове |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.1 | Sirus F Канюлиран бедрен пирон ляв и десен / 9.3,10.3 и 11мм/L - от 280мм до 480мм с увеличение от 20мм. | bar: 7
27 | 27.2 | Sirus F Капачка за пирон - L - от 0мм до 25мм с увеличение от 5 мм | bar: 7
27 | 27.3 | Sirus F Спонгиозен титаниев канюлиран винт / 6.5мм/L- ot 60 мм до 140мм с увеличение от 5 мм. |  | 7: 3
27 | 27.4 | Sirus F/T Кортикален титаниев винт /4.9мм/ L- от 24 -60мм ПРЕЗ 2 мм, L - от 64-80 мм ПРЕЗ 4 мм, L- от 85 - 100мм през 5мм. |  | 7: 3
27 |  | Проксимален цефаломедуларен титаниев пирон ZNN/CMN къс - комплект с винтове |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.5 | ZNN/CMN Фем Пирон ляв и десен / 10, 11.5 и 13/ L-215мм- 125°, 130° и 135° CCD ANGLE | bar: 7
27 | 27.6 | ZNN/CMN Капачка за пирон - L - От 0 мм до 15 мм с увеличение от 5 мм | bar: 7
27 | 27.7 | ZNN/CMN Голям винт /10.5, L- 70мм до 130мм с увеличение до 5мм | bar: 7
27 | 27.8 | ZNN/CMN Кортикален винт / 5мм за дистално заключване /L- ot 20 мм до 60 мм през 2.5мм, L- от 60мм до 100мм през 5мм. | bar: 7
27 | 27.9 | ZNN/CMN Фиксиращ винт за ZNN/CMN голям винт /10.5 | bar: 7
27 |  | Проксимален Цефаломедуларен Титаниев Пирон ZNN/CMN дълъг - коплект с винтове |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.1 | ZNN/CMN Фем Пирон ляв и десен / 10 и 11.5/ L - от 300мм до 480мм с увеличение от 20мм- 125°, 130° и 135° CCD ANGLE | bar: 7
27 | 27.11 | ZNN/CMN Капачка за пирон - L - от 0мм до 15мм с увеличение от 5мм | bar: 7
27 | 27.12 | ZNN/CMN Голям винт /10.5мм L - 70мм до 130мм с увеличение от 5мм | bar: 7
27 | 27.13 | ZNN/CMN Кортикален винт /5мм за дистално заключване / L- от 20мм до 60мм през 2.5мм, L- от 60мм до 100мм през 5мм. | bar: 7
27 | 27.14 | ZNN/CMN Фиксиращ винт за ZNN/CMN ГОлям винт /10.5мм. | bar: 7
27 |  | Безконтактна заключваща плака за дистален фемур NCB DF - Комплект с винтове |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.15 | NCB DF Безконтактна заключваща плака за деистален фемур лява и дясна - 5 отвора L- 167мм | bar: 7
27 | 27.16 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.17 | NCB Тапи - Втулки |  | 7: 3
27 | 27.18 | NCB Закл шапки за винтове |  | 7: 8
27 | 27.19 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 4
27 | 27.2 | NCB DF Кортикален самонарязващ винт /5мм/ L- от 14- мм през 2мм, L- от 50-85мм през 5мм. |  | 7: 4
27 |  | NCB DF Безконтактна заключваща плака за дистален фемур лява и дясна - 9 отвора L- 246мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.21 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.22 | NCB Тапи- Втулки |  | 7: 5
27 | 27.23 | NCB Закл шапки за винтове |  | 7: 10
27 | 27.24 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 5
27 | 27.25 | NCB DF Кортикален самонарязващ винт /5мм/ L- от 14-50 мм през 2мм, L- от 50-85мм през 5мм. |  | 7: 5
27 |  | NCB DF Безконтактна заключваща плака за дистален фемур лява и дясна - 13 отвора L - 324мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.26 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.27 | NCB Тапи- Втулки |  | 7: 6
27 | 27.28 | NCB Закл. Шапки за винтове |  | 7: 13
27 | 27.29 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 7
27 | 27.3 | NCB DF Кортикален самонарязващ винт /5мм/ L- от 14-50 мм през 2мм, L- от 50-85мм през 5мм. |  | 7: 6
27 | 27.31 | Плака | bar: 7
27 |  | Заключващ Титаниев Интермедуларен Тибиален Пирон Sirus Tibia - комплект с винтове |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.32 | Sirus Канюлиран Тибиален Пирон / 9.3,10/ L - от 240мм до 360мм с увеличение от 15мм; L- от 380мм до 420мм с увеличение от 20мм. | bar: 7
27 | 27.33 | Sirus Капачка за пирон - L - от 0мм до 25мм с увеличение от 5мм | bar: 7
27 | 27.34 | Sirus Кортикален Титаниев Винт /3.9/ L- от 24мм до 54мм през 2мм |  | 7: 3
27 | 27.35 | Sirus F/T Кортикален титаниев винт /4.9мм/ L- от 24 -60мм ПРЕЗ 2 мм, L - от 64-80 мм ПРЕЗ 4 мм, L- от 85 - 100мм през 5мм. |  | 7: 3
27 |  | Безконтактна заключваща плака за проксимална тибия NCB PT - комплект с винтове |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.36 | NCB PT Безконтактна заключваща плака за прокс тибия с 3 прох. Отвора лява и дясна - 5 отвора L - 132мм. | bar: 7
27 | 27.37 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.38 | NCB Тапи- Втулки |  | 7: 3
27 | 27.39 | NCB Закл шапки за винтове |  | 7: 7
27 | 27.4 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 4
27 | 27.41 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт /4мм/ L- от 14- 50мм през 2 мм, L - от 50- 90ммпрез 5мм. |  | 7: 3
27 |  | NCB PT Безконтактна заключваща плака за прокс тибия с 3 прох. Отвора лява и дясна - 7 отвора L- 172мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.42 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.43 | NCB Тапи- Втулки |  | 7: 4
27 | 27.44 | NCB Закл шапки за винтове |  | 7: 8
27 | 27.45 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 4
27 | 27.46 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт /4мм / L- от 14мм- 50мм през 2мм, L- от 50 -90мм през 5мм |  | 7: 4
27 | 27.47 | Плака | bar: 7
27 |  | NCB PT Безконтактна заключваща плака за прокс тибия с 3 прокс отвора лява и дясна - 9 отвора L- 212мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.48 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.49 | NCB Тапи - втулки |  | 7: 5
27 | 27.5 | NCB Закл шапки за винтове |  | 7: 9
27 | 27.51 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 5
27 | 27.52 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт /4мм / L- от 14мм- 50мм през 2мм, L- от 50 -90мм през 5мм |  | 7: 4
27 | 27.53 | Плака | bar: 7
27 |  | NCB PT Безконтактна заключваща плака за прокс тибия с 3 прокс отвора лява и дясна - 13 отвора L- 292мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.54 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.55 | NCB Тапи - втулки |  | 7: 2
27 | 27.56 | NCB Закл шапки за винтове |  | 7: 11
27 | 27.57 | NCB DF/PT Спонгиозен винт /5мм/ L - от 50 - 100мм през 5мм |  | 7: 6
27 | 27.58 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт /4мм / L- от 14мм- 50мм през 2мм, L- от 50 -90мм през 5мм |  | 7: 5
27 | 27.59 | Плака | bar: 7
27 |  | PLP DMT 3.5мм Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна - 6д, L- 120мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.6 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 14
27 |  | PLP DMT 3.5мм Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна - 8д L- 144мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.61 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 16
27 |  | PLP DMT 3.5мм Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна - 10д L- 168мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.62 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 18
27 |  | PLP DMT 3.5мм Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна - 14д L- 216мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.63 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 22
27 |  | PLP DMT 3.5мм Заключваща плака за дистална медиална тибия лява и дясна - 18д. L- 264мм. |  | 4: 5; 5: комплекта | 0 | 0
27 | 27.64 | /3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 26
27 |  | PLP DLT 3.5мм Заключваща плака за дистална латерална тибия с 4 прокс отвора лява и дясна - 6д. L- 94мм. |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.65 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 10
27 |  | PLP DLT 3.5мм Заключваща плака за дистална латерална тибия с 4 прокс отвора лява и дясна - 8д L- 118мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.66 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 12
27 |  | PLP DLT 3.5мм заключваща плака за дистална латерална тибия с 4 прокс отвора лява и дясна - 10д L- 142мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.67 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 14
27 |  | PLP DLT 3.5мм Заключваща плака за дистална латерална тибия с 4 прокс отвора лява и дясна - 14д L- 189мм |  | 4: 2; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.68 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 18
27 |  | PLP DLT 3.5мм Заключваща плака за дистална латерална тибия с 4 прокс отвора лява и дясна - 18д L- 237мм. |  | 4: 2; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.69 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 22
27 |  | PLP PT 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за тибия лява и дясна - 6д L -104мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.7 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 12
27 |  | PLP PT 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за тибия лява и дясна - 8д L -128мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.71 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 14
27 |  | PLP PT 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за тибия лява и дясна - 10д L- 152мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.72 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 16
27 |  | PLP PT 3.5мм Проксимална латерална заключваща плака за тибия лява и дясна - 12д L- 152мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.73 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 18
27 |  | PLP PT 3.5мм Проксимална латерална заключваща плака за тибия лява и дясна - 14д L-200мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.74 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 20
27 |  | PLP PT 3.5мм Проксимална латерална заключваща плака за тибия лява и дясна - 16д L- 200мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.75 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 22
27 |  | PLP PH 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за прокс хумерус лява и дясна - 4д L- 90мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.76 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 8
27 |  | PLP PH 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за прокс хумерус лява и дясна - 6д L- 114мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.77 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 10
27 |  | PLP PH 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за прокс хумерус лява и дясна - 8д L- 138мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.78 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 12
27 |  | PLP PH 3.5мм проксимална латерална заключваща плака за прокс хумерус лява и дясна - 12д L- 186мм |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.79 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 16
27 |  | PLP PH 3.5мм Проксимална латерална заключваща плака за прокс хумерус лява и дясна - 16д L- 234мм. |  | 4: 3; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.8 | / 3.5мм Кортикален заключващ винт L- от 12-60мм през 2мм, L- от 60- 90мм през 5мм. |  | 7: 18
27 |  | NCB PH Безконтактна заключваща плака за прокс хумерус - 4 отвора L- 80мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.81 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.82 | NCB Тапи- втулки |  | 7: 2
27 | 27.83 | NCB закл шапки за винтове |  | 7: 5
27 | 27.84 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт /4мм/ L- от 14- 50мм през 2мм, L-50- 65мм през 5мм |  | 7: 2
27 | 27.85 | NCB PH Заключващ кортикален винт / 3.5мм/ L- от 20 - 50мм през 2мм (титаниева сплав) |  | 7: 2
27 | 27.86 | NCB PH Спонгиозен винт / 4.5мм/ L- от 30 - 50мм през 2мм, L - от 50-65мм през 5мм. |  | 7: 3
27 | 27.87 | Плака | bar: 7
27 |  | NCB PH Безконтактна заключваща плака за прокс хумерус - 5отвора L- 93мм; |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.88 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.89 | NCB Тапи- втулки |  | 7: 2
27 | 27.9 | NCB закл шапки за винтове |  | 7: 6
27 | 27.91 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт /4мм/ L- от 14 -50мм през 2мм, L-50- 65мм през 5мм |  | 7: 3
27 | 27.92 | NCB PH Заключващ кортикален винт / 3.5мм/ L- от 20- 50мм през 2 мм |  | 7: 2
27 | 27.93 | NCB PH Спонгиозен винт / 4.5мм/ L- от 30 - 50мм през 2мм, L - от 50-65мм през 5мм. |  | 7: 3
27 | 27.94 | Плака | bar: 7
27 |  | NCB PH Безконтактна заключваща плака за прокс хумерус - 7 отвора L- 117мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.95 | NCB Спейсъри L- 1,2,3мм |  | 7: 2
27 | 27.96 | NCB Тапи- втулки |  | 7: 2
27 | 27.97 | NCB закл шапки за винтове |  | 7: 7
27 | 27.98 | NCB PT/PH Кортикален самонарязващ винт / 4мм/ L- от 14- 50мм през 2мм, L- от 50- 65мм през 5мм; |  | 7: 4
27 | 27.99 | NCB PH Заключващ кортикален винт / 3.5мм/ L- от 20- 50мм през 2 мм |  | 7: 2
27 | 27.1 | NCB PH Спонгиозен винт / 4.5мм/ L- от 30 - 50мм през 2мм, L - от 50-65мм през 5мм. |  | 7: 3
27 | 27.101 | Плака | bar: 7
27 |  | ZDR - Лява/ дясна тясна плака за дистален радиус - 3д/ 5д |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.102 | ø 2.4мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 10 - 30мм през 2мм |  | 7: 4
27 | 27.103 | ø 2.4мм Кортикален заключващ винт / L- от 10 - 30мм през 2мм |  | 7: 5
27 | 27.104 | Плака | bar: 7
27 |  | 2.7мм DCP Незаключваща плака - комплект с винтове |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.105 | 2.7мм DCP Компресионна плака - 4д/ L- 36мм, 5д/L- 44мм, 6д/L- 52мм, 7д/L - 60мм, 8д/ L- 68мм, 9д/L- 76мм, 10д/L- 84мм. | bar: 7
27 | 27.106 | ø 2.7мм Кортикален винт самонарязващ/ L- от 10- 50мм през 2мм. |  | 7: 6
27 |  | 3.5мм ULS Закл. Компресионна плака- 4д/ L- 53мм, 5д/ L- 66мм, 6д/ L-79мм, 7д/ L- 92мм, 8д/ L- 105мм, 9д/L- 118мм, комплект с винтове |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.107 | ø3.5мм Кортикален заключващ винт / L- от 12- 60мм през 2 мм, L- от 60 - 90 мм |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ULS Закл. Т- плака - 3д за главата, 5д за стеблото, L- 73мм, 4д за главата, 6д за стеблото, L- 85мм |  | 4: 2; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.108 | ø 3.5мм Кортикален заключващ винт / L- от 12- 60мм през 2мм, L- от 60 - 90мм през 5 мм. |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ULS Закл. Т- плака, скосена леви и десни - 3д за главата, 3д за стеблото, L- 51мм, 3д за главата, 4д за стеблото, L- 63мм |  | 4: 2; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.109 | ø 3.5мм Кортикален заключващ винт / L- от 12- 60мм през 2мм, L- от 60 - 90мм през 5 мм. |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ULS zakl. 1/3 тубуларна плака - 5д/ L- 68мм, 6д/ L- 81мм, 7д/ L-94мм, 8д/ L- 107мм, 10д/ L- 133мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.11 | ø 3.5мм Кортикален заключващ винт / L- от 12- 60мм през 2мм, L- от 60 - 90мм през 5 мм. |  | 7: 7
27 | 27.111 | 3,5мм Кортикален заключващ винт / L- от 12- 60мм през 2 мм, L - от 60- 90мм през 5 мм при използване на допълнителни винтове или самостоятелно; |  | 4: 10; 5: бр. | 0 | 0
27 |  | 3.5мм ZPS Незаключващи плаки - комплект с винтове - 3.5мм ZPS 1/3 тубуларна плака - 2д/ L- 25мм, 3д/ L- 37мм, 4д/ L- 49мм, 5д/ L-61мм, 6д/ L- 73мм, 7д/ L- 85мм, 8д/ L- 97мм, 9д/ L- 103мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.112 | ø3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14- 40мм през 2 мм, L- от 40 - 50 мм през 5мм |  | 7: 3
27 | 27.113 | ø 4.0мм Спонгиозен винт частично резбован/ L- 14-60мм | bar: 7
27 | 27.114 | ø 4.0мм Спонгиозен винт изцяло резбован/ L- 14-60мм |  | 7: 3
27 | 27.115 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ZPS DCP Компресионна плака - 5д/ L-61мм, 6д/ L- 73мм, 7д/ L- 85мм, 8д/ L- 97мм, 9д/ L-109мм, 10д/ L- 121мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.116 | ø 3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14- 40мм през 2мм, L- от 40 - 50мм през 5 мм. |  | 7: 3
27 | 27.117 | ø 4.0мм Спонгиозен винт частично резбован/ L- 14-60мм | bar: 7
27 | 27.118 | ø 4.0мм Спонгиозен винт изцяло резбован/ L- 14-60мм |  | 7: 3
27 | 27.119 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ZPs T- плака, скосена - 3д за главата, 4д за стеблото/ L- 53мм, 3д за главата, 5д за стеблото/ L- 74мм. |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.12 | ø 3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14- 40мм през 2мм, L- от 40 - 50мм през 5 мм. |  | 7: 3
27 | 27.121 | ø 4.0мм Спонгиозен винт частично резбован/ L- 14-60мм | bar: 7
27 | 27.122 | ø 4.0мм Спонгиозен винт изцяло резбован/ L- 14-60мм |  | 7: 3
27 | 27.123 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ZPS Т- плака- 3д за главата, 3д за стеблото/ L- 50мм, 3д за главата, 5д за стеблото / L- 68мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.124 | ø 3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14- 40мм през 2мм, L- от 40 - 50мм през 5 мм. |  | 7: 3
27 | 27.125 | ø 4.омм Спонгиозен винт частично резбован / L- 14-60мм. | bar: 7
27 | 27.126 | ø 4.0мм Спонгиозен винт изцяло резбован/ L- 14-60мм |  | 7: 3
27 | 27.127 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ZPS Реконструктивна плака - 6д/ L-70мм, 7д/L- 82мм, 8д/ L- 94мм, 9д/ L - 106мм, 10д/ L- 117мм, 11д/ L- 130мм, 12д/ L- 141мм. |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.128 | ø 3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14- 40мм през 2мм, L- от 40 - 50мм през 5 мм. |  | 7: 5
27 | 27.129 | ø 4.0 мм Спонгиозен винт частично резбован/ L- 14-60 | bar: 7
27 | 27.13 | ø 4.0мм Спонгиозен винт изцяло резбован/ L- 14-60мм | bar: 7
27 | 27.131 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ZPS Крива реконструктивна плака - 6д, 7д, 8д, 9д, 10д, 11д, 12д. |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.132 | ø 3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14 - 40мм през 2мм, L- от 40- 50мм през 5мм |  | 7: 5
27 | 27.133 | ø 4.0мм Спонгиозен винт изцяло резбован/ L- 14-60мм |  | 7: 2
27 | 27.134 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 3.5мм ZPS плака тип детелина - 3д/ L- 88мм, 4д/ L- 104мм |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.135 | ø 3.5мм Кортикален самонарязващ винт / L- от 14- 40мм през 2мм, L- от 40 - 50мм през 5 мм. |  | 7: 5
27 | 27.136 | ø 4.0мм Спонгиозен винт частично резбован/ L- 14-60мм |  | 7: 5
27 | 27.137 | Винтове |  | 7: 10
27 | 27.138 | 3.5мм Кортикален самонарязващ винт/ L- от 14- 40ммпрез 2 мм, L- от 40 - 50 мм през 5мм при използване на допълнителни винтове или самостоятелно. |  | 4: 10; 5: бр. | 0 | 0
27 |  | 4.5мм DCP незаключващи плаки - комплект с винтове -4.5мм DCP Компресионна плака- 9д/ L- 151мм, 10д/ L- 167мм, 11д/ L- 183мм, 12д/ L- 199мм, 13д/ L- 215мм. |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.139 | ø 4.5мм Кортикален винт самонарязващ / L- от 10 - 50мм през 2мм |  | 7: 7
27 | 27.14 | Винтове |  | 7: 7
27 |  | 4.5мм DCP Компресионна плака- 9д/ L- 151мм, 10д/ L- 167мм, 11д/ L- 183мм, 12д/ L- 199мм, 13д/ L- 215мм. |  | 4: 5; 5: комплект | 0 | 0
27 | 27.141 | ø 4.5мм Кортикален винт самонарязващ / L- от 10 - 50мм през 2мм |  | 7: 10
27 | 27.142 | Винтове |  | 7: 10
27 |  | Кабелна система с анатомична плака за фиксация на бедрени фрактури GTR CABLE READY GRIP SYSTEM с включен серклаж.
27 | 27.143 | GTR CABLE - READY Интегрална къса плака за големия трохантер с 2 кабела. |  | 4: 2; 5: комплекта; 7: 1
27 | 27.144 | GTR CABLE - READY Интегрална ДЪЛГА плака за големия трохантер с 4 кабела. |  | 4: 2; 5: комплекта; 7: 1
27 | 27.145 | GTR CABLE- READY Плака за големия трохантер 4 отвора extended с 4 кабела |  | 4: 2; 5: комплекта; 7: 1
27 | 27.146 | GTR CABLE - READY Плака за големия трохантер 5 отвора extended с 4 кабела |  | 4: 2; 5: комплекта; 7: 1
27 | 27.147 | TRILOGY Спонгиозен винт ø 4.5мм |  | 4: 5; 5: бр.
27 | 27.148 | CABLE- READY Серклаж 1.8мм Х635мм CoCr |  | 4: 5; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | Кабелна система с права плака за фиксация на бедрени фрактури BPS CABLE - READY
27 | 27.149 | BPS CABLE- READY Права плака с 6 отвора 187мм |  | 4: 2; 5: бр.
27 | 27.15 | BPS CABLE- READY Права плака с 8 отвора 246мм |  | 4: 2; 5: бр.
27 | 27.151 | BPS CABLE - READY Права плака с 10 отвора 305мм |  | 4: 2; 5: бр.
27 | 27.152 | NEXGEN Спонгиозен винт ø 4.5мм |  | 4: 2; 5: бр.
27 | 27.153 | CABLE- READY Серклаж 1.8ммХ610мм, стоманен |  | 4: 5; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | Гофриран серклаж CABLE- READY
27 | 27.154 | CABLE- READY W/CRIMP Гофриран серклаж 1.8ммХ559мм, стоманен |  | 4: 5; 5: бр. | 0 | 0
27 |  | Винтове,серклажи, К-игли, Канюлирани винтове Magna FX Ф 7мм
27 | 27.155 | Magna FX Винт за бедрена шийка канюлиран Ф 7мм/ 16мм дължина на резбата, стомана от 30 мм до 130мм |  | 4: 10; 5: бр.
27 | 27.156 | Magna FX Винт за бедрена шийка канюлиран Ф 7мм/ 32мм дължина на резбата, стомана от 30 мм до 130мм |  | 4: 10; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | Кортикални винтове 2.0мм
27 | 27.157 | 2.0мм Кортикален винт, самонарязващ, стомана |  | 4: 25; 5: бр. | 0 | 0
27 |  | Малеоларни винтове 4.5мм
27 | 27.158 | 4.5мм Малеоларен винт, самонарязващ, стомана |  | 4: 10; 5: бр. | 0 | 0
27 |  | Шайби
27 | 27.159 | Шайба за винтове 2.7мм, 3.5мм, 4мм, стомана |  | 4: 10; 5: бр.
27 | 27.16 | Шайба за винтове 4.5мм, 6.5мм, 7мм, стомана |  | 4: 10; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | Канюлиран винт Herbert/ Whipple 3.0мм
27 | 27.161 | Herbert/ Whipple 3.0 мм канюлиран винт , титаниева сплав |  | 4: 5; 5: бр. | 0 | 0
27 |  | Заключваща плака за дистален радиус
27 | 27.162 | Анатомично моделирана ниско профилна с полиаксиално заключване на винтовете, Материал от титаниева сплав, Винтовете са кодирани с цветове, Размери: 22mm x 41mm, 19mm x 50mm, 24mm x 43mm, 22mm x 51mm, 24mm x 51mm, 28mm x 56mm, 24mm x 62mm, 24mm x 85mm, лявя и дясна |  | 4: 5; 5: бр.
27 | 27.163 | Титаниев кортикален самонарязващ винт с диаметър 2.7mm, дължина от 8 до 30mm, |  | 4: 10; 5: бр.
27 | 27.164 | Титаниев кортикален заключващ винт с диаметър 2.7mm, дължина от 8 до 30mm, |  | 4: 10; 5: бр.
27 | 27.165 | Титаниев полиаксиален винт с диаметър 2.7mm, дължина от 8 до 30mm, |  | 4: 10; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | Серклажи
27 | 27.166 | Серклажна тел, 0.8ммХ10м стомана / 295.99.080/ |  | 4: 1; 5: бр.
27 | 27.167 | Серклажна тел, 1.0ммХ10м стомана / 295.99.100/ |  | 4: 1; 5: бр.
27 | 27.168 | Серклажна тел, 1.2ммХ10м стомана / 295.99.120/ |  | 4: 10; 5: бр.
27 | 27.169 | Серклажна тел, 1.5ммХ10м стомана /295.99.150/ |  | 4: 15; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
27 |  | Киршнерови игли
27 | 27.17 | Двустранно заострени деб. 2мм и дължина -310мм |  | 4: 100; 5: бр.
27 | 27.171 | Двустранно заострени деб. 1,5мм и дължина 310мм |  | 4: 100; 5: бр.
27 | 27.172 | Двустранно заострени деб. 1мм и дължина 310мм |  | 4: 50; 5: бр.
27 | [9 empty] | 0 | 0
28 |  | Обособена позиция № 28
28 |  | Серклажна тел
28 | 28.1 | Серклажна тел 1.5мм | ролка | 4: 10; 5: ролка
28 | 28.2 | Серклажна тел 1мм | ролка | 4: 5; 5: ролка
28 | 28.3 | Серклажна тел 0.5мм | ролка | 4: 3; 5: ролка
29 |  | Обособена позиция №29
29 |  | Свредло
29 | 29.1 | Свредло 1.1мм |  | 4: 3; 5: бр.
29 | 29.2 | Свредло 1.5мм |  | 4: 5; 5: бр.
29 | 29.3 | Свредло 2.5мм |  | 4: 10; 5: бр.
29 | 29.4 | Свредло 2.7мм |  | 4: 10; 5: бр.
29 | 29.5 | Свредло 3.2мм |  | 4: 10; 5: бр.
29 | 29.6 | Свредло 4.5мм |  | 4: 10; 5: бр.
30 |  | Обособена позиция № 30
30 |  | РИМЕРИ
30 | 30.1 | Флексабилни бедрени римери от №6 през 0,5мм до №17 |  | 4: 23; 5: бр.
31 |  | Обособена позиция № 31
31 |  | Осцилиращи ножчета за пневматичен мотор МULTIDRIVE MPX
31 | 31.1 | Осцилиращи ножчетаразмери 16/60/0,80мм |  | 4: 5; 5: бр.
31 | 31.2 | Осцилиращи ножчета размери19/87/1,00мм. |  | 4: 20; 5: бр.
31 | 31.3 | Осцилиращи ножчета размери 25/87/1,27мм. |  | 4: 20; 5: бр.
32 |  | Обособена позиция № 32
32 |  | Осцилиращи ножчета за пневматичен фрез MPOWER
32 | 32.1 | Осцилиращи ножчетаразмери13,5/64/0,6мм -0,24" |  | 4: 20; 5: бр.
32 | 32.2 | Осцилиращи ножчетаразмери 19,5/86/1,27мм 9- 0,50" |  | 4: 20; 5: бр.
32 | 32.3 | Осцилиращи ножчета размери 25,4/90/1,27мм. -0,50" |  | 4: 20; 5: бр.
33 |  | Обособена позиция № 33
33 |  | Осцилиращ нож за пневматичен фрез Аesculap
33 | 33.1 | Осцилиращ ножразмери - 50.0/10.0/0,5/0,8мм. |  | 4: 5; 5: бр.
33 | 33.2 | Осцилиращ нож размери --50.0/15.0/0./0.8мм. |  | 4: 5; 5: бр.
33 | 33.3 | Осцилиращ нож размери - 50.0/20.0/0.7/0.9мм. |  | 4: 5; 5: бр.
33 | 33.4 | Осцилиращ нож размери - 50.0/25.0/0.7/0.9мм. |  | 4: 5; 5: бр.
34 |  | Обособена позиция № 34
34 |  | Осцилиращ нож за пневматичен фрез Synthes
34 | 34.1 | Размери 50/15.0/05./08мм. |  | 4: 5; 5: бр.
34 | 34.2 | Размери 50/25/0.7/0.9мм |  | 4: 5; 5: бр.
35 |  | Обособена позиция № 35
35 |  | Артроскопски консумативи
35 | 35.1 | Анкър/котва за възстановяване на мекотъканни травми, с един конец и еднократна дръжка/водач за поставяне на анкъра. Материали на продукта: Материал на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, дръжка на отверката - поликарбонат. Описание на конците: Бял/Черен: нерезорбируем, плетен, №2 (5 метра), от полиетилен с найлон, със свръх високо молекулно тегло - 1 бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2.Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.2 | Анкър (котва) за възстановяване на мекотъканни травми, с два конеца и еднократна дръжка/водач за поставяне на анкъра. Материали на продукта: Материал на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, дръжка на отверката - поликарбонат. Описание на конците: Бял/Черен: нерезорбируем, плетен, №1 (4 метра), от полиетилен с найлон, със свръх високо молекулно тегло - 1бр. Бели/Зелени: нерезорбируем, плетен, №1 (4 метра), от полиетилен с полипропилен и с полиестер, със свръх високо молекулно тегло - 1бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.3 | Безвъзлов анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към костите, с еднократен водач за поставяне, диаметър 4,5 мм. Две крила, които при поставянето на анкър в костта, се заключват субкортикално. При поставянето на анкъра да се чува характерен звук, което да показва, че конецът е заключен стабилно в костта. Възможност за промяна на напрежението на конците върху меките тъкани. Описание на продукта: Тяло на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), тяло на водача/отверката - неръждаема стомана, дръжка на водача/отверката - поликарбонат, неръждаема стомана. Безвъзловите анкъри да бъдат за еднократна употреба, стерилни и предварително заредени на водач за еднократна употреба. Да са налични за употреба с предварително зареден анкър /котва/. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.4 | Безвъзлов конечен анкър (котва), за първична и вторична (многоредова) фиксация на меките тъкани към костите, с еднократен водач за поставяне и с два конеца №2 . Диаметър 4,5 мм, с две крила, които при поставянето на анкър в костта, да се заключват субкортикално. При поставянето на анкъра да се чува характерен звук, което да показва, че конецът е заключен стабилно в костта. Възможност за промяна на напрежението на конците върху меките тъкани. Описание на продукта: Тяло на анкъра - поли-етер-етер-кетон (PEEK), тяло на водача/отверката - неръждаема стомана, дръжка на водача/отверката - поликарбонат, неръждаема стомана. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли. Безвъзловите конечни анкъри /котви/ да бъдат за еднократна употреба, стерилни и предварително заредени на водач за еднократна употреба. Да са налични с предварително зареден анкър, в комплект с два конеца. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.5 | Анкър (котва), в комплект с еднократна дръжка за поставяне и два конеца №2. Материал на анкъра (котва) - полилактациден кополимер (96L/4D PLA) и бета-трикалциев фосфат (ß-TCP), вал/тяло на водача (отверката) - неръждаема стомана, дръжка - поликарбонат. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Специфична конструкция за нископрофилни възли. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.6 | Конечен титаниев анкър (котва), напълно резбован. Самонарезните костни винтове да са с диаметър 5мм, предварително заредени с два конеца №2 (5 метра) и да са поставени на водач (отверка) за еднократна употреба. Анкърите да са предназначени за пришиване на меката тъкан обратно към костта чрез ортопедични хирургически процедури. Тяло на анкъра - от титаний 6AL-4V-ELI и ASTM F-136, водач тяло/отверка - неръждаема стомана, водач дръжка/отверка - поликарбонат. Описание на конеца: Бели: нерезорбируеми, USP2 (5 метра), със свръх високо молекулно тегло, полиетилен - 1бр. Бели/Сини: нерезорбируем, USP2 (5 метрa), със свръх високо молекулно тегло, полиетилен с полипропилен - 1бр. Характеристики на конците: 1. Изключителна здравина на възела; 2. Добро усещане за преминаване на конеца; 3. Уникална конструкция за нископрофилни възли. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.7 | Гъвкава канюла с обтуратор, с различни размери. За еднократна употреба. Гъвкавият, ръбест дизайн да предоставя лесен достъп от канюлата в ставата, и устойчивост, когато ръбовете застанат на мястото си. Канюлата да улеснява преминаването на инструментариум и импланти, и достъпа на течности през клапата. Плътна конструкция, позволяваща задържане на течността в ставата. Да не съдържат латекс или DEHP. Материали на канюлата: Тяло на канюлата - термопластичен полиуретан, шапка/обтуратор - поликарбонат, клапа - ацетал кополимер, уплътнения - силикон. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.8 | Менискален съшивател, състоящ се от дръжка, на която предварително да са заредени импланти от полиетеретеркетон (PEEK), конец USP0 (3.5 метра) и закривена игла. Устройството последователно да подава импланти и конци, които да са затегнати така, че да създават множество шевове с безвъзлова фиксация, за да се получат множество фиксационни точки в меките тъкани. Възможност да се направят до шест непрекъснати шева, без да се вади устройството от оперативното поле. Съшивателят да е зареден с 3, 4 импланта. Материали на продуктите: импланти - полиетер-етер-кетон (PEEK), игла от неръждаема стомана, дръжка - поликарбонат, покритие - полиетилен с ниска плътност (LDPE). Сила на фиксация 100 N, диаметър на импланта - 1,3 мм, дължина на импланта – 5,1 мм. |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.9 | Менискален съшивател, състоящ се от дръжка, на която предварително да са заредени импланти от полиетеретеркетон (PEEK), конец USP0 (3.5 метра) и закривена игла. Устройството последователно да подава импланти и конци, които да са затегнати така, че да създават множество шевове с безвъзлова фиксация, за да се получат множество фиксационни точки в меките тъкани. Възможност да се направят до шест непрекъснати шева, без да се вади устройството от оперативното поле. Съшивателят да е зареден с 7 импланта. Материали на продуктите: импланти - полиетер-етер-кетон (PEEK), игла от неръждаема стомана, дръжка - поликарбонат, покритие - полиетилен с ниска плътност (LDPE). Сила на фиксация 100 N, диаметър на импланта - 1,3 мм, дължина на импланта – 5,1 мм. |  | 4: 5; 5: бр.
35 | 35.1 | Интерферентен винт, с цяла резба, канюлиран, резорбируем , съставен от висши по съдържание полилактид кополимер (96L / 4D PLA кополимер) и бета трикалциев фосфат (TCP-β). Интерферентните винтове поддържат точна позиция на сухожилието на присадката. Интерферентният винт започва резорбция след приблизително 15 до 24 седмици ин виво, с пълна резорбция в рамките на няколко години. Интерферентните винтове са стерилни, неколагенови и остеогененнни. Сила на фиксация на графта - 690N. Интерферентните винтове са с размери: дължина - 6мм,7мм,8мм,9мм,10мм,11мм ;ширина - от 20мм до 35мм , с нарастване на размера през 5мм |  | 4: 10; 5: бр.
35 | 35.11 | Копче, имплантируемо, за реконструкция на предна кръстна връзка. Дава възможност за регулиране на хирургичните конци, което позволява фиксиране на различни видове тъкани и диаметри, и увеличава размера на присадката в тунелната кост. Имплантът е само в един размер, корпусът ме у изработен от титаний, конците са №5. Размери на титаниевото тяло - 14mm x 4.5mm x 2mm. Конци - № 5 (бял/син раиран) - регулируем конец , №5 (изцяло син) водещ конец. |  | 4: 5; 5: бр.
0