- Приложение № 1

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Обособена позиция № 2 - доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на водоочиставаща инсталация за 12 поста за нуждите на отделение за „Хемодиализа“.

2. Водоочистваща инсталация за 12 поста на Отделение за Хемодиализа на УМБАЛ  „Проф.д-р Стоян Киркович” АД

  - Система за обратна осмоза с три тънкослойни мембрани от фибростъкло с производителност 750 л/час при работно налягане 14-15 бара

  - Степен на сепариране 99 ÷ 99,5 %

  - Система за UV-стерилизация за дезинфекция на вода с дължина на вълната 254 nm

  - UV-системата се състои от камера от неръждаема стомана с водопроводни присъединителни щуцери. В нея се намира кварцова защитна тръбар в която е поставен UV излъчвателя.

  - Гарантиранияш работен живот на UV-излъчвателя е 8000 часа при работна температура 2-40 °С

  - Филтър за механично пречистване с прозрачен корпус размер (вис х диаметър)-580 x 134 (mm), диаметър на резбата (цол) - 3/4", работна температура °С	2-45, Максимално работно налягане- 5 (бар), Максимално работно налягане- 5 (бар)

  - Двуколонна автоматизирана инсталация за омекотяване на вода за непрекъсната работар съдържаща минимум 130 литра смола, Регенерацията на йонообменната смола се извършва с NaCl (сол). Два броя колони, съдържащи по 65 л йонообменна смола всяка

  - Управляващият клапан на автоматизираната инсталация за омекотяван на вода да е оборудван с измервател на поток с натрупване и автоматиказапредварителнозададенистойностинатвърдостнаводата и литритесмола.

  - Модулна конструкция с възможност за увеличаване на производствения капацитет чрез добавяне на допълнителни мембрани

  - Система за автоматично промиване

  - Микропроцесорен контрол и сензорно управление

  - Налягане на входа - 2-6.0 bar механически очистена

  - Температура на вх. вода - от 5°C;

  - Налягане на изхода към пермеатния ринг - постоянно налягане 2 – 3 bar (настройва се от оператора);

  - Твърдост на водата - < 1° dH (0.2 mmol/l);

  - Свободен хлор - < 0.1 ppm;